附件1：推荐产品规格要求表（单台）

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 负压救护车 | 1.燃油类型 | 柴油 |
|  |  | 2.排放标准 | GB:VI |
|  |  | 3.负压压强（Pa) | -55至-10Pa，负压可调节 |
|  |  | 4.过滤率（车舱） | ≥99.97%,≤0.3um |
|  |  | 5.输氧接口 | ≥2个 |
|  |  | 6.负压接口 | ≥1个 |
|  |  | 7.负压舱换气次数 | ≥20次/h |
|  |  | 8.负压担架 | ≥1个 |
|  |  | 9.自动上车担架 | ≥1个 |
|  |  | 10.铲式担架 | ≥1个 |
|  |  | 11.车内消毒方式 | 臭氧及紫外线消毒（COVID-19第四版） |
|  |  | 12.药品储物柜 | 带锁 |
|  |  | 13.氧气瓶 | 外置通用型10L以上≥2个 |
|  |  | 14.输液架 | 带滑轮≥2个 |
|  |  | 15.驾驶舱与负压舱的通信方式 | 支持 |
|  |  | 16.外接电源线 | ≥20米 |
|  |  | 17.双空调 | 驾驶舱与负压舱分离 |
|  |  | 18.服务要求 | 包含设备安装、车辆改装、车辆购置税办理、保险购买、车辆检测及牌照办理 |
| 二 | 常规救护车 | 1.燃油类型 | 柴油 |
|  |  | 2.排放标准 | GB:VI |
|  |  | 3.车辆高度 | ＜2.5米 |
|  |  | 4.输氧接口 | ≥2个 |
|  |  | 5.负压接口 | ≥1个 |
|  |  | 6.自动上车担架 | ≥1个 |
|  |  | 7.铲式担架 | ≥1个 |
|  |  | 8.车内消毒方式 | 臭氧及紫外线消毒（COVID-19第四版） |
|  |  | 9.药品储物柜 | 带锁 |
|  |  | 10.氧气瓶 | 外置通用型10L以上≥2个 |
|  |  | 11.输液架 | 带滑轮≥2个 |
|  |  | 12.驾驶舱与负压舱的通信方式 | 支持 |
|  |  | 13.外接电源线 | ≥20米 |
|  |  | 14.双空调 | 驾驶舱与负压舱分离 |
|  |  | 15.服务要求 | 包含设备安装、车辆改装、车辆购置税办理、保险购买、车辆检测及牌照办理 |
| 三 | 除颤监护仪 | 电池 | 锂电池 |
| 四 | 有创呼吸机 | 1.转运 | 支持 |
|  |  | 2.电池 | 锂电池 |
|  |  | 3.通气模式 | 包含但不限于：CMV、A/C、SIMV、SPONT |
|  |  | 4.氧气瓶 | 2L-4L铝制氧气瓶 |