| 项目名称 | 宣威市第一人民医院龙堡院区1台移动式C形臂X射线机核技术利用项目 | 建设地点 | 宣威市第一人民医院龙堡院区医技楼3楼 | 建设单位 | 宣威市第一人民医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南卓淮检测技术有限公司 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |
| 宣威市第一人民医院龙堡院区拟新增1台移动式C形臂X射线机（型号：OEC One CFD），使用场所为医技楼3楼已有的第6手术间，移动式C形臂X射线机属于Ⅱ类射线装置，用于骨科、心内科手术使用，年手术总量为260台。 |  |  |  |  |  |
| 项目主要环境影响 |  |  |  |  |  |
| 一、施工期 本项目施工内容为手术间观察窗开孔、辅助用房装修及手术间部分屏蔽防护装修施工、设备安装及调试，主要污染物有施工粉尘、废水、噪声、装修废气、建筑垃圾、生活垃圾、少量电离辐射和臭氧。 二、运营期 （1）X射线：X射线装置只有在开机并处于出束状态时才会发出X射线。在开机出束时，有用束和漏射、散射的X射线对周围环境造成辐射污染。X射线随设备的开机而产生，关机而消失。 （2）废气（臭氧、氮氧化物）：在X射线装置开机及曝光过程中，X射线穿过空气会导致空气中的O2、N2发生一系列化学反应，产生臭氧和氮氧化物。 （3）废水：本项目移动式C形臂X射线机采用数字成像，不使用显影液和定影液，无洗片过程，无废显、定影液产生。医务人员工作时产生少量的生活废水，介入手术、清洗器械产生少量医疗废水。 （4）噪声：术间通排风系统设置独立净化空调机组，通排风系统运行时会产生噪声，排气风机选用低噪音类型设备，排风、新风（送风）管道上设置有消音器，外机支架上面使用减振器处理。 （5）固体废物：本项目移动式C形臂X射线机采用数字成像，不打印胶片，会根据病人的需要刻录光盘，光盘由病人带走并自行处理，无废胶片产生；介入手术时会产生少量纱布、手套等医疗废物；医护人员在工作中会产生少量生活垃圾。 |  |  |  |  |  |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |  |  |  |  |  |
| 一、辐射影响对策和措施 1、工作区域管理 为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。 2、辐射安全及防护措施 （1）设备固有措施 ①本建设项目移动式C形臂X射线机装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，以减少泄漏辐射。 ②采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。 ③配备相应的表征剂量的指示装置：移动式C形臂X射线机已配备有能在线监测表征输出剂量的指示装置。 ④采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视，改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 （2）场所设计安全措施 本项目第6手术间在做完墙体、装修和防护措施后面积为40m2，最小单边长度为5m，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中规定“单管头X射线机机房内最小有效使用面积20m2，机房内最小单边长度3.5m”的要求。移动式C形臂X射线机机房防护铅当量均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中规定的“有用线束方向铅当量2mm，非有用线束方向铅当量2mm”的要求。 （3）紧急停机按钮 射线装置操作面板上及设备上各设置1个紧急停机按钮，移动式C形臂X射线机的X线管出束过程中，一旦出现异常，按动紧急停止按钮，可停止出束。 （4）门灯联锁装置、电离辐射警示标志 移动式C形臂X射线机机房入口屏蔽门中部、设置“当心电离辐射”警示标志，警示人们注意可能发生的危险。污物通道门中部设置“当心电离辐射”警示标志上方设置醒目的工作状态指示灯，灯箱上设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，同时，工作状态指示灯能与机房门有效关联。当机房门开启时，警示灯熄灭，机房门关闭时，警示灯开启。 （5）个人防护用品、监测仪器 本项目为辐射工作人员配备铅衣、铅围脖、铅眼镜、铅围裙、铅帽等个人防护用品各4套，为受检者配备围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个。 二、“三废”的治理 1、废气治理措施 本项目移动式C形臂X射线机在曝光过程中产生的臭氧、氮氧化物量很小，本项目手术间内设置通排风系统，曝光过程中产生的废气经排风系统排至室外自然稀释对大气环境影响不大。 2、废水治理措施 本项目医务人员工作时产生少量的生活污水，介入手术、清洗器械产生少量医疗废水，依托医院污水处理站处理达标后排入市政管网，最终进入宣威市污水处理厂处理，对周边水环境影响较小。 3、固体废弃物治理措施 本项目生活垃圾经医院垃圾桶收集后，依托医院环卫部门统一清运；手术过程中产生的医疗废物采用专门的收集容器收集后，转移至医院医疗废物暂存间，委托宣威蓝宇环保科技有限公司进行定期清运处置。固体废物对周边环境影响较小。 4、噪声治理措施 本项目排气风机选用低噪音类型设备，排风、新风（送风）管道上设置有消音器，外机支架上面使用减振器降噪处理，通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减后，对周围环境影响不大。 |  |  |  |  |  |
| 公众参与情况 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  | 信息公开同意函。 |  |  |  |
| 注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。 |  |  |  |  |  |