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	项目概况

	本项目拟在罗平县人民医院6号楼1层附楼建设1间DSA手术室及其辅助用房，新增1台DSA，型号：uAngio AVIVA CX，最大管电压125kV、最大管电流1000mA，属于Ⅱ类射线装置。

	项目主要环境影响

	一、施工期
本项目施工内容为DSA机房及其辅助用房拆除原墙体粉白表层、新砌墙体、新开门洞；四周墙体硫酸钡防护施工、楼顶硫酸钡防护施工、地面电缆沟开槽、铅门安装、铅玻璃安装、风管安装，装饰层安装等、设备安装及调试，主要污染物有施工噪声、固体废弃物、扬尘、施工人员产生少量生活污水、少量电离辐射和臭氧。
二、运营期
（1）X射线：X射线装置只有在开机并处于出束状态时才会发出X射线。在开机出束时，有用束和漏射、散射的X射线对周围环境造成辐射污染。X射线随设备的开机而产生，关机而消失。
（2）废气（臭氧、氮氧化物）：在X射线装置开机及曝光过程中，X射线穿过空气会导致空气中的O2、N2发生一系列化学反应，产生臭氧和氮氧化物。
（3）废水：本项目DSA射线装置采用数字成像，不使用显影液和定影液，无洗片过程，无废显、定影液产生。医务人员工作时产生少量的生活废水，介入手术、清洗器械产生少量医疗废水。
（4）噪声：本项目DSA机房统一安装1套通排风系统。排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消音器，外机支架上面使用减振器处理，风机噪声通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减。
（5）固体废物：本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，会根据病人的需要刻录光盘，光盘由病人带走并自行处理，无废胶片产生；介入手术时会产生少量纱布、手套等医疗废物；医护人员在工作中会产生少量生活垃圾。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	一、辐射影响对策和措施
1、工作区域管理
为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。
2、辐射安全及防护措施
（1）设备固有措施
①本建设项目DSA装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，以减少泄漏辐射。
②采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。
③采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝过滤板，以消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备已提供适应DSA不同应用时所可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。影像增强器前面已配置滤线栅，以减少散射影响。
④采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。
⑤采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。
⑥配备相应的表征剂量的指示装置：DSA设备已配备有能在线监测表征输出剂量的指示装置。
⑦配备辅助防护设施：DSA设备配备有铅悬挂防护屏和床侧防护帘等辅助防护用品与设施，在设备运行中可用于加强对有关人员采取辐射防护与安全措施。
（2）场所设计安全措施
本项目按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中X射线设备机房屏蔽防护要求进行设计建设，DSA手术室机房最小单边长5.3m，机房有效面积45.05m2，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中规定的“单管头X射线机设备机房内最小有效使用面积20m2，机房内最小单边长度3.5m”的要求。DSA手术室机房防护铅当量均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中规定的“有用线束方向铅当量2mm，非有用线束方向铅当量2mm”的要求。
（3）紧急停机按钮
DSA拟设置紧急停机按钮2个，主要用于异常情况下设备紧急停止，1个位于射线装置控制台上、1个位于诊疗床操作面板上，各按钮与DSA连接。DSA的X线管出束过程中，一旦出现异常，按动任一紧急停止按钮，均可停止出束。
（4）门灯联锁装置、电离辐射警示标志
门灯联锁装置、电离辐射警示标志主要警示和防止无关人员误入手术室造成受到误照射。拟设置门灯联锁装置、电离辐射警示标志4套，分别设置在患者通道防护门、医护通道防护门、污物通道防护门和谈话间防护门处，“当心电离辐射”警示标志，主要警示人们注意可能发生的危险。门灯联锁装置主要在机房门上方设置醒目的工作状态指示灯，灯箱上设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，同时，工作状态指示灯能与机房门有效关联。当机房门开启时，警示灯熄灭，机房门关闭时，警示灯开启。严格遵守DSA操作规程，加强门灯联锁装置维护，只有在机房完全关闭，工作状态指示灯亮时DSA才可出束诊疗，避免医务人员及公众受到误照射。
（5）个人防护用品、监测仪器
本项目拟为辐射工作人员配备0.5mmPb的铅衣、铅围脖、铅眼镜、铅围裙、铅帽等个人防护用品各19套，为受检者配备0.5mmPb围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个。
二、“三废”的治理
1、废气治理措施
DSA机房安装1套通排风系统，采用上进下排的通风系统，排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，采用上进下排的方式。新风机送风量大于3000m3/h，排风机风量大于800m3/h。新风机位于DSA机房楼顶露台，DSA机房内两个进风口位于机房北侧顶部吊顶处，DSA机房两个出风口位于机房南侧墙面两侧距地面高约30cm处，废气经排风机外排至6号楼楼顶，经自然稀释后对周围环境影响不大。
2、废水治理措施
本建设项目DSA采用数字成像，无废显、定影液产生；医护人员产生的生活污水和介入手术及清洗器械产生的医疗废水依托医院的污水处理站预处理达标后排入九龙大道市政管网，最终排入罗平县学田污水处理厂处理。
3、固体废弃物治理措施
本建设项目DSA采用数字成像，无需胶片，会根据患者的需要刻录光盘，光盘由患者带走并自行处理。介入手术过程中产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，依托医院医疗废物管理制度统一处置。医护人员产生的生活垃圾经医院垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。
4、噪声治理措施
DSA机房统一安装1套通排风系统。排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消音器，外机支架上面使用减振器处理，风机噪声通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减后，对周围环境影响不大。

	公众参与情况

	无。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开同意函。
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