曲靖市生态环境局关于罗平县人民医院新增1台DSA项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕32号

罗平县人民医院：

你院申请审批的《罗平县人民医院新增1台DSA项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于罗平县罗雄街道九龙大道310号罗平县人民医院内，建设内容为拟在6号楼1层附楼建设1间DSA手术室及其辅助用房，新增1台DSA，最大管电压125kV、最大管电流1000mA，属于Ⅱ类射线装置，主要用于外周及综合介入科、心血管疾病科、神经血管科开展手术。项目总投资450万元，其中环保投资69.3万元，占总投资的15.4%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，该项目符合国家产业政策，选址及平面布局合理，正常工况下满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员及公众照射的安全管理限值要求，在严格落实《报告表》提出的辐射环境保护措施前提下，项目的运营从辐射安全和环境保护的角度是可行的，我局同意市生态环境局罗平分局的审查意见，并原则同意你院按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、内容及环境保护对策措施进行建设。

二、认真落实《报告表》中提出的各项辐射环境保护对策措施，并着重做好以下工作。

（一）认真组织学习《中华人民共和国生态环境法典》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关法规和标准，并在项目建设和运行过程中贯彻落实。

（二）加强施工过程的管理，建立工程施工档案，对隐蔽工程需留存影像、图片等资料。DSA安装调试期间，应加强辐射防护管理，关闭机房防护门，在机房门外设立电离辐射警示标志，禁止无关人员靠近，对机房周边辐射水平同步开展监测，及时处置异常情况。
（三）严格执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《报告表》提出的电离辐射安全管理限值，将职业照射连续5年的年平均有效剂量控制在5mSv以内，公众照射年有效剂量控制在0.25mSv以内。

（四）严格落实《报告表》提出的辐射防护设施，确保手术室屏蔽防护满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）相关规定，手术室外醒目的位置应设立电离辐射警示标志、工作警示灯和门灯连锁装置，并定期对设施进行检查，确保其正常运行。辐射工作区域应按照《报告表》要求实行监督区和控制区管理，防止人员误照射。

（五）配备相应的辐射防护用品、个人剂量报警仪和辐射监测仪，并定期检查和维护，确保其能够正常使用。职业人员工作时应佩带个人剂量报警仪和个人剂量计，介入手术人员工作时应佩带辐射防护用品，并定期对个人剂量及项目周边辐射环境水平进行检测、监测，以确保职业人员健康和辐射环境安全。

（六）完善和落实各项辐射防护和安全管理制度，制定完善的辐射事故应急预案。辐射安全管理人员及辐射工作人员应定期参加辐射安全培训。
（七）按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求，开展辐射安全和防护状况年度评估工作，并于每年1月31日前向辐射安全许可证发证机关提交上一年度的评估报告。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目竣工后，你院应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求申领辐射安全许可证。

五、若项目的地点、性质、规模及环境保护对策措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局罗平分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

                                 曲靖市生态环境局

                              2026年8月18日
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