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现场勘查照片（2026年5月9日）
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	DSA拟建机房现状
	DSA拟建项目楼上18层设备层
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	DSA拟建项目楼下16层休息室
	DSA拟建项目楼下16层护士长办公室
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	DSA拟建项目住院楼
	拟建项目南侧（院内空地、门诊楼）
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	拟建项目南侧（医技楼）
	拟建项目北侧（食堂）
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	住院楼负一层医废暂存库
	医院污水处理站
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表1项目基本情况

	建设项目名称
	会泽县人民医院新增1台DSA建设项目

	建设单位
	会泽县人民医院

	法定代表人
	
	联系人
	
	联系电话
	

	注册地址
	会泽县古城街道办事处瑞祥路2号     

	项目建设地点
	会泽县古城街道办事处瑞祥路2号会泽县人民医院住院楼17层

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设项目总投资（万元）
	849.6
	项目环保投资（万元）
	91.4
	投资比例（环保投资/总投资）
	10.76%

	项目性质
	(新建  (改建  (扩建  (其它
	占地面积（m2）
	/

	应用类型
	放射源
	(销售
	(Ⅰ  (Ⅱ  (Ⅲ  (Ⅳ  (Ⅴ

	
	
	(使用
	(Ⅰ（医疗使用）  (Ⅱ  (Ⅲ  (Ⅳ  (Ⅴ

	
	非密封放射性物质
	(生产
	(制备PET用放射性药物

	
	
	(销售
	/

	
	
	(使用
	(乙    (丙

	
	射线装置
	(生产
	(Ⅱ  (Ⅲ

	
	
	(销售
	(Ⅱ  (Ⅲ

	
	
	(使用
	(Ⅱ  (Ⅲ

	
	其它
	/


	1.1项目基本情况

1.1.1建设单位基本情况
会泽县人民医院建成于1951年1月1日，时称会泽县人民政府卫生院，位于县城二道巷10号。1952年11月，医院搬迁至古城街道办事处东外街13号此处原为法国传教士1947年建立的“嘉美禄教会医院”。2004年，原会泽铅锌矿职工医院划归地方管辖后，会泽县人民医院更名会泽县第一人民医院。2009年，会泽县委、县政府对县内卫生资源进行整合县第一人民医院和第二人民医院合并为会泽县人民医院。2016年整体搬迁至现址会泽县古城街道办事处瑞祥路2号，医院占地面积213亩，建筑面积13万平方米，承担着会泽县107万人口的医疗、公共卫生服务工作，也是会泽县医疗急救中心，担负着全县及周边县区重大灾害事故的医疗抢险工作和突发伤害事故的急救工作。医院已发展成为一所集医疗、教学、科研、公共卫生服务于一体的综合性三级乙等医院，是四川大学华西医院网络联盟医院。

会泽县人民医院原有1台DSA，位于医技楼一楼影像科DSA介入室，型号UNIQ FD20，医院2018年7月委托江苏辐环环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价，编制了《会泽县人民医院新建1台DSA项目生态环境影响报告表》，并于2018年12月28日取得云南省生态环境厅批复文件（云环审[2018]2-5号，2019年3月20日开始进行施工及防护装修，2019年4月30日完成DSA机房的防护装修，主要放射科、心内科开展介入室手术。2020年5月委托云南卓淮检测技术有限公司负责该项目验收监测工作。

会泽县人民医院目前现有射线装置20台，其中19台为Ⅲ类射线装置，1台为Ⅱ类射线装置，已获得辐射安全许可，辐射安全许可证书（云环辐证[02205]），许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，有效期为2026年01月15日至2030年09月29日。

会泽县人民医院拟新增 1 台 DSA 建设项目，选址于会泽县古城街道办事处瑞祥路 2 号会泽县人民医院住院楼 17 层。 住院楼 17 层整体规划为手术功能区域，楼层东侧区域已建成并投入使用；楼层西侧区域目前为空房，规划建设手术室 01～手术室 03、无菌物品间、无菌器械间等用房，医院计划近期启动该部分工程建设。楼层西侧范围内同步布局本次 DSA 建设项目，包含 DSA 机房、控制室、储物间、设备间、洁净走道、污物通道、污物暂存间、拖把清洗区、杂物间、器械清洗间、公共卫生间。现阶段 DSA 机房及其配套辅助用房处于空置状态，尚未开展装修施工。医院计划待本项目获得相关行政批复后，再组织实施 DSA 机房及辅助用房工程建设。17楼西侧区域与东侧区域仅洁净走道联通，联通出安装有隔离门，西侧装修不会影响东侧区域手术的正常开展；DSA机房下方16层为护士站办公室、值班室、隔离病房，上方18层为设备层（风机）。
本项目所在住院楼于2010年9月14日取得《云南省环境保护厅关于会泽县第一人民医院与第二人民医院合并整体搬迁项目环境影响报告书的批复》（云环审〔2010〕219号），本项目于2014年1月开工建设，于2016年6月完成一期工程建设，本项目所在住院楼、医院污水处理站、医疗废物暂存间等于2018年11月23日在《会泽县第一人民医院与第二人民医院合并整体搬迁项目(一期工程)竣工环境保护设施验收》中进行了验收。经与医院了解，医院污水处理站及医院医疗废物暂存间运营正常，无环保投诉情况。
1.1.2评价目的和项目由来

1.1.2.1评价目的

1）对项目周边的辐射环境本底进行现场调查和监测，以掌握该场址的辐射水平和辐射环境质量本底，为项目竣工验收提供基础数据。
2）通过环境影响评价，预测建设项目对其周围环境影响的程度和范围，提出环境污染控制对策，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。
3）在对该项目进行全面分析和评价的基础上，对不利影响和存在的问题提出相应的污染防护措施，把辐射防护最优化达到“可合理达到尽量低水平”。
4）给出明确的环评结论，为管理部门的辐射环境管理提供科学依据。
1.1.2.2任务由来

随着医疗技术持续发展和患者对医疗服务需求的日益增长，为进一步提升医院的医疗服务水平，优化医疗服务质量，满足患者的就医需求。经2025年7月7日会泽县人民医院院长办公会讨论通过提交医院党委会研究决定，拟购置神经外科、超声医学科等九个科室医疗设备。并向会泽县卫生健康局提交《会泽县人民医院关于购置数字减影血管造影X射线机等设备的请示》，会泽县卫生健康局批示同意采购。
本项目DSA的建设，医院拟开展心血管内科、神经外科、肿瘤科介入手术，医院原有1台DSA不能满足使用，医院为进一步提高医疗服务能力，提高医疗机构的放射诊断技术能力和服务水平，更好地惠及人民群众，满足患者的诊疗需要，会泽县人民医院拟在住院楼17层新增1台DSA，型号未定，属于Ⅱ类射线装置。为加强核技术利用医疗设备的辐射环境管理，防止辐射污染和意外事故的发生，确保相关医疗设备的使用不对周围环境和工作人员及公众产生不良影响，根据《中华人民共和国生态环境法典》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法律法规要求，建设方须对该项目进行环境影响评价，编制环境影响评价文件。

根据中华人民共和国生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属“五十五、核与辐射 172 核技术利用建设项目中使用Ⅱ类射线装置”，应编制生态环境影响报告表。云南卓淮检测技术有限公司（以下简称我公司）接受会泽县人民医院委托后，通过现场勘察、收集资料等工作，按照国家有关技术规范要求，结合本项目特点，编制完成《会泽县人民医院新增1台DSA建设项目生态环境影响报告表》，呈报曲靖市生态环境局审批，委托书见附件1。

1.1.3建设项目内容和规模

1.1.3.1项目名称、建设单位、地点、性质

项目名称：会泽县人民医院新增1台DSA建设项目
建设单位：会泽县人民医院
注册地址：会泽县古城街道办事处瑞祥路2号
建设地点：会泽县古城街道办事处瑞祥路2号会泽县人民医院住院楼17层
建设性质：新建
1.1.3.2建设规模

（1）工程概况

本项目拟在会泽县人民医院住院楼17层建设1间DSA手术室及其辅助用房，新增1台DSA，型号未定，最大管电压125kV、最大管电流1000mA，属于Ⅱ类射线装置。拟建DSA机房现状图详见下图。

[image: image28.jpg]HEIicR
¢ BA 9°C ZRILX<3 4R iBE 100%
: 103.305108
: 26.430549
BB RFERER 2 STERFEARERH

18] : 2026-05-09 10:35:02




拟建DSA机房现状图
图1-1  拟建DSA机房现状图
射线装置工作场所建设内容见表1-1。

表1-1  本项目射线装置内容
射线装置名称
射线装置类别

数量（台）
工作场所名称
活动种类

备注

DSA
Ⅱ类

1
住院楼17层
使用
拟建
本项目组成及主要环境问题见下表所示。

表1-2  项目组成及主要环境问题一览表

名称

建设内容及规模

可能产生的环境问题

施工期

营运期

主体

工程

（1）DSA机房：机房装修后有效面积约为40.28m2（长×宽：10.6m×3.8m），楼层净高4.6m，吊顶高度3m。
（2）新增1台DSA，型号未定，最大管电压125kV、最大管电流1000mA，属于Ⅱ类射线装置。

（3）操作室面积约为26.4m2。
施工废水、扬尘、施工机械噪声、建筑垃圾等以及安装调试过程中的X射线、臭氧。

X射线、臭氧、氮氧化物、噪声、医疗废物、医疗废水

辅助

工程

储物间、设备间、洁净走道、污物通道、污物暂存间、拖把清洗区、杂物间、器械清洗间、公共卫生间
生活污水、办公垃圾

公用

工程

配电、供电、供水和通讯系统等依托医院设施。

/

环保

工程

DSA机房电离辐射防护措施：

①四周墙体采用240mm厚实心砖新砌墙体，采用20mm厚硫酸钡进行防护，综合铅当量为4.17mmPb。
②机房地板为120mm混凝土楼板，在地面采用30mm厚硫酸钡进行防护，综合铅当量为4.1mmPb。
③机房顶棚为120mm混凝土楼板，顶棚采用2mm厚铅板吊顶进行防护，综合铅当量为3.4mmPb。
④DSA机房防护门共3樘，病人通道、医护通道防护铅门均采用电动推拉防护门，污物通道采用手动平开防护门，铅当量均为4mmPb。

⑤观察窗采用高铅玻璃进行防护，铅当量为4mmPb。

⑥DSA机房采用上进下排的通风系统，统一安装1套通排风系统。排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，采用上进下排的方式。新风机送风量11100m3/h（包含回风量8000m3/h），排风机风量800m3/h。通风管道穿顶部防护墙处采用“U”型弯管设计，风管用4mm厚铅皮包裹，搭边宽度10cm，搭接长度分别为15cm和30cm，缝隙用硫酸钡涂料填充封堵，能够有效防止射线泄漏，通排风系统位于18楼设备层，依托现有排风井排至住院楼楼顶。
⑦DSA介入室供电分上下两路，供电分为两部分进行排布，以实际现场施工情况为准，一部分采用穿孔方式后布设桥架，穿孔位置位于设备基座旁，孔洞斜穿楼板，孔洞位置3mm铅板包裹，搭边长度10cm，一部分为天顶线槽，采用斜穿的方式，分别连接设备间和操作室，穿墙部分前后30cm处用3mm厚铅板包裹，缝隙用硫酸钡涂料填充封堵，能够有效防止射线泄漏，穿墙部分不会影响墙体整体的防护性能。
/

依托

工程

本项目依托医院16楼手术室原有换鞋间、男更衣间、女更衣间，17楼洁净走道等。
本项目生活污水及医疗废水依托医院已建的污水处理站处理达标后排入市政管网。

本项目医疗废物采用专门的收集容器收集后，转移至医院的医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行清运处置。

本项目工作人员产生的生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一清运。

/

/

（2）设备配置

本项目使用射线装置基本情况见表1-3。
表1-3  本项目使用射线装置基本情况

射线装置名称
数量

（台）

型号

最大管电压

最大管电流

主要曝光

方向

拟安装使用

场所位置
DSA

1

待定

125kV
1000mA
由下往上

住院楼17层DSA手术室
（3）本项目DSA使用情况

本项目投入运行后，设备由设备科负责管理，主要由心血管内科、神经外科、介入室、肿瘤科开展手术，手术量预计每年1500台。
本项目DSA使用情况见表1-4，运行工况见表1-5。
表1-4  本项目DSA使用情况

使用科室

平均单台手术时间

单台手术曝光时间

年手术台数（台）
年出束时间（h）

减影

透视

减影

透视

心血管内科
40min
1.5min
15min
600
15
150
神经外科
60min
2min
15min
300
10
75
介入室
40min
2min
15min
300
10
75
肿瘤科
40min
2min
15min
300
10
75
合计

1500
45
375
表1-5  本项目DSA实际运行工况一览表

设备

实际运行管电压（kV）

实际运行管电流（mA）

DSA
减影

65~95

200~600

透视

60~75

4~12

（4）人员配置及工作制度

根据建设单位提供的资料，本项目拟设置17名辐射工作人员，其中9名为放射科介入室原有辐射工作人员，拟新增8名辐射工作人员。本项目辐射工作人员配置情况详见下表。

表1-6  本项目各科室辐射工作人员一览表

科室

介入医生

护士

技师

备注

心血管内科
4
2
2
技师共用
神经外科
2
1
介入室
2
1
肿瘤科
2
1
合计

17
本项目心血管内科4名医生，2名护士，由2名医生、1名护士组进行手术，共2组执行排班制度开展手术；神经外科、介入室、肿瘤科每个科室2名医生、1名护士进行手术，共配2名技师，每天安排1名技术进行DSA设备操作，执行排班制度。
医生进入机房为患者进行手术，护士进行辅助，曝光时护士在操作间，不在机房内停留，技师负责在操作室内操作设备，不进入机房。本项目辐射工作人员中9名为放射科介入室原有辐射工作人，除操作本项目DSA外，还参与医院原有1台DSA的手术。其余人员仅参与本项目DSA手术。
所有辐射工作人员均实行白班单班制，每班工作8小时，年工作时间250天。

1.2项目正当性分析

1.2.1产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关规定，本项目的建设属于第十三项“医药”中第4款“高端医疗器械创新发展：新型基因、蛋白和细胞诊断设备，新型医用诊断设备和试剂，高性能医学影像设备，高端放射治疗设备，急危重症生命支持设备，人工智能辅助医疗设备，移动与远程诊疗设备，高端康复辅助器具，高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业发展政策。

1.2.2项目规划符合性

本项目位于会泽县人民医院住院楼17层，依托医院住院楼主体工程建设，不涉及新增用地，大楼所在地属于医疗卫生用地，不涉及生态敏感区，不在会泽县生态保护红线范围内，因此，本项目建设符合《会泽县国土空间总体规划（2021—2035年）》。

1.2.3与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性

本项目位于会泽县古城街道办事处瑞祥路2号会泽县人民医院住院楼17层，不涉及新增用地，不涉及生态保护红线，本项目属于核技术利用项目，污染物排放小，污染物排放不触及环境质量底线，满足环境质量底线的要求，运行时消耗少量用水及电量，符合资源利用上线的要求。
根据“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询结果，本项目位于“会泽县城区生活污染重点管控单元”，环境管控单元编码为ZH53032620005。
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图1-2  项目生态环境分区管控单元查询结果

本项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》曲靖市生态环境分区管控总体要求、会泽县城区生活污染重点管控单元符合性分析见表1-7、表1-8。

表1-7项目与生态环境分区管控总体要求（与项目有关的）符合性分析一览表

管控领域

更新管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束
1.严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。

本项目为核技术利用项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。

符合

2.严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。

本项目属于医院核技术利用项目，不涉及过剩产能和淘汰落后产能。
符合
7.集中式饮用水水源地严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《云南省牛栏江保护条例》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，水源地内城镇开发边界范围已开发区域强化环境基础设施建设与运行维护。

本项目位于会泽县人民医院院内，不涉及集中式饮用水水源地。
符合

污染物排放管控
13.到2025年，全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等重点工程减排量分别达到7984吨、496吨、3611吨、1181吨。

本项目运营期产生少量生活污水、医疗废水，产排量较少；废水经医院污水处理站处理达标后进入会泽县污水处理厂处理，废水总量已纳入会泽县污水处理厂，不新增废水排放总量。

符合

环境风险防控
1.以南盘江、北盘江、牛栏江流域为重点，按规范开展流域工业企业、工业集聚区环境风险评估，落实防控措施。

医院已按要求编制辐射事故应急预案，待项目运营后，建设单位将定期开展演练工作，定期对应急物资进行更新维护，严格落实环境风险防范措施。
符合
6.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。

符合
资源利用效率
10.加强南盘江、牛栏江等岸线保护，强化九龙河（麒麟段、罗平段、陆良段、富源段）、牛栏江（会泽段、沾益段、宣威段）、清水江（罗平段、师宗段），宣威市窑上海子、北盘江、可渡河、拖长江、西泽河、以那河，马龙区马龙河，师宗县甸溪河、篆长河，富源县、小黄泥河，会泽县以礼河、硝厂河、小江等河湖岸线保护与管控。

本项目废水经医院污水处理站处理达标后进入会泽县污水处理厂处理，不会对南盘江、牛栏江河湖岸线造成破坏和污染。

符合

11.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
本项目主要使用清洁能源为电能，不使用高污染燃料。

符合

表1-8项目与会泽县城区生活污染重点管控单元符合性分析
单元名称

要求

项目情况

符合性

会泽县城区生活污染重点管控单元

空间布局约束

1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
2.在居民楼、商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建的餐饮服务项目，应做好相应污染防治措施，确保污染物达标排放。

1.本项目为核技术利用项目，不涉及焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质行为。

2.本项目为核技术利用项目不涉及。

符合

污染物排放管控

1.推进城镇排污管网建设及城区雨污分流改造工程，污水处理厂应提标改造，增加深化脱磷设施，提高生活污水收集处理能力，现有城镇污水处理设施应达到一级A排放标准。
2.全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行《饮食业油烟排放标准》。
3.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。
4.严禁未密闭和未冲洗运输车辆进入城区行驶。
5.大力推进生活垃圾分类回收利用，建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。
1.本项目不涉及。

2.本项目仅为室内装修工程，通过湿法作业，洒水降尘，对周围环境影响较小。
3.本项目仅为室内装修工程，不涉及洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆。
4.本项目仅为室内装修工程，不涉及未密闭和未冲洗运输车辆。
5.本项目生活垃圾依托医院垃圾收集系统收集后委托环卫部门处置。
符合

环境风险防控

1.居民点与产业园区各片区之间应保留足够的安全防护距离。
2.已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

1.本项目为医院核技术利用项目，50m保护目标不涉及居民点。

2本项目位于会泽县人民医院住院楼17层，目前为空房，不涉及已污染地块。
符合

资源开发效率

1.按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
2.推进“煤改气”“煤改电”，加大燃气汽车、混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车的使用力度，进一步提高清洁能源使用率。
3.提高土地节约集约利用水平
4.提高土地节约集约利用水平。

1.本项目为核技术利用项目，不涉及高污染燃料使用。

2.本项目为核技术利用项目，仅使用电能。
3.本项目利用住院楼主体工程进行建设，不涉及新增占地。
符合

综上，本项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知（曲环通〔2024〕36号）曲靖市生态环境分区管控总体要求、会泽县城区生活污染重点管控单元有关要求。
1.2.3项目选址合理性与平面布置合理性分析
（1）项目选址合理性分析

本项目位于会泽县古城街道办事处瑞祥路2号会泽县人民医院住院楼17层，在医院用地红线范围内，不涉及生态敏感区，不在曲靖市生态保护红线范围内。本项目50米评价范围内包括北侧医院食堂、急诊楼、医技楼。

本项目位于住院楼17层，DSA机房下方16层为护士站办公室、值班室、隔离病房，上方18层为设备层（风机），北侧为清洁走道、2间手术间01、02（未建设）、2间手术共用操作间（未建设）、杂物间、公共卫生间、器械清洗间、水表间、拖把清洗区、污物暂存间；西侧为DSA操作间、储物间、设备间、污物通道；南侧为污物通道；东侧为手术室03及已建手术区。
DSA机房四邻及楼上不涉及产科、儿科等敏感科室，50米评价范围无自然保护区、风景名胜区、学校、名胜古迹等环境敏感点。本项目DSA手术室进行辐射屏蔽防护设计，通过采取有效屏蔽措施后对周围环境影响较小，项目选址合理可行。项目周边关系图见图1-3。
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图1-3  项目周边位置关系图

（2）项目平面布置合理性分析

本项目位于住院楼17层，本项目依托医院16楼手术室原有换鞋间、男更衣间、女更衣间，17楼东侧已建手术区洁净走道等。DSA机房下方16层为护士站办公室、值班室、隔离病房，上方18层为设备层（风机层），北侧为清洁走道、2间防护射手术间01、02（暂未建设）、2间防护射手术共用操作间（暂未建设）、杂物间、公共卫生间、器械清洗间、水表间、拖把清洗区、污物暂存间；西侧为DSA操作间、储物间、设备间、污物通道；南侧为污物通道；东侧为手术室03及已建手术区。
DSA手术室设置医护通道、病人通道及污物通道，医生经过16层换鞋更衣后进入洁净走道后分别进入操作室和DSA手术室；患者16楼经换鞋更衣后经洁净走道及病人通道门进入DSA手术室；手术过程中产生的污物通过污物通道运出DSA手术室，暂存于污物暂存间，经DSA北侧污物电梯运出住院楼，暂存于医院东南侧医疗废物暂存库。本建设项目DSA机房位于17层西南侧一角，医生、患者均通过洁净走道后分别进入操作室和DSA手术室，存在路线交叉，但医生、患者实施时间错峰管理，确保时间上无交叉重叠，医生、病人及污路线均不经过敏感科室，有效规避感染传播风险。

本项目平面布局已通过医院感染管理科专家评审，严格遵循《医院感染管理办法》《医疗机构消毒技术规范》等国家标准，其功能分区及流线设计满足医院感染预防与控制的核心要求，具体体现在：洁污流线分离，避免交叉污染；区域划分符合感染风险等级管控原则；通道设置满足病原体传播阻断的空间逻辑。
本项目位置相对独立，位于17楼手术区，患者家属及普通公众等无关人员不能随意进入，人流较少，降低了公众受到照射的可能性。
本项目DSA机房平面布局图见附图3。DSA机房楼上、楼下布局图见附图4~5。医护人员、患者、污物运行线路见附图6。
综上，本项目DSA机房平面布置合理。
1.2.4实践正当性分析

本项目在使用时患者、医护人员及周围的公众可能会受到一定的照射剂量，但本项目的建设能满足患者多层次、多方位、高质量、文明和及时就诊需求，提高对疾病的诊治能力。核技术应用项目的开展，可达到一般非放射性诊治方法所不能及的诊断及治疗效果，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用。本项目经采取防护措施、设施后，职业人员、公众人员受照射的预测结果低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）标准要求。本项目开展所带来的利益大于所付出的代价，符合辐射防护“实践的正当性”原则。
1.3原有核技术利用项目许可情况

（1）辐射安全许可证许可核技术应用项目情况

医院目前持有辐射安全许可证（云环辐证[02205]），许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，有效期为2026年01月15日至2030年09月29日。

医院现有射线装置20台，经现场核实，均已申领了辐射安全许可证。医院现有射线装置情况详见下表。
表1-9  医院现有射线装置一览表
序号

装置名称

规格型号

类别

工作场所

辐射安全许可情况
1
医用血管造影 X射线系统
UNIQ  FD20
Ⅱ类
DSA室

已许可
2
X射线计算机

体层摄影设备
NeuViz 16

Essence
Ⅲ类
感染性疾病科CT机房
已许可
3
数字化医用X

射线摄影系统
Digieye 680T
Ⅲ类
感染性疾 病科DR机房

已许可
4
双能X射线骨 密度仪

Prodigy Pro
Ⅲ类
骨密度室

已许可
5
全景头颅和X

射线数字化体 层摄影设备
NewTom- Giano
Ⅲ类
口腔科口 腔CT机房

已许可
6
牙科X射线机

HP-I
Ⅲ类
口腔科牙片机2室

已许可
7
移动式C形臂 X射线机
PLX7500
Ⅲ类
麻醉科手 术14室
已许可
8

移动式C形臂 X射线机

Cios

Select S1
Ⅲ类
麻醉科手术1室

已许可

9

移动式C形臂 X射线机

SIREMO BIL

Compact L
Ⅲ类
麻醉科手术2室

已许可

10

X射线计算机

体层摄影设备

UCT710
Ⅲ类
体检中心CT室

已许可

11

新东方

1000UB型摄

影X射线机

新东方

100UB
Ⅲ类
体检中心X光机室

已许可

12

双能X射线骨 密度仪

EXA-

3000
Ⅲ类

体检中心

骨密度检 测室

已许可

13
电磁式体外冲 击波碎石机

XYS.SUI- 6C
Ⅲ类

体检中心 体外冲击 波碎石机 房

已许可

14
X射线计算机

断层摄影设备

Brilliance CT
Ⅲ类

医学影像 科CT1室

已许可

15
CT

UCT710
Ⅲ类

医学影像 科CT2室

已许可

16
X射线计算机

体层摄影设备

Revolutin CT ES
Ⅲ类

医学影像 科CT3室

已许可

17
新东方

1000FA摄影 X射线机

新东方

1000FA
Ⅲ类

医学影像

科DR室

已许可
18
移动式数字化

医用X射线摄 影系统

NeuVision 550M Plus
Ⅲ类

医学影像

科设备间 1

已许可
19
移动式X射线 机

Mobieye 700A
Ⅲ类

医学影像 科设备间 2

已许可
20
数字化X射线

透视摄影系统

SONI

ALVISIO N G4
Ⅲ类

医学影像

科数字胃 肠机室

已许可
（2）医院原有辐射安全管理情况

①辐射安全与环境保护管理机构

医院已在院内发布《会泽县人民医院关于调整辐射安全领导小组成员的通知》（会医发〔2023〕35号），并对其领导小组进行了职责分工（附件9），辐射安全管理委员会负责会泽县人民医院辐射安全管理具体工作，确定各部门职责有：组织制定和完善辐射安全管理制度和操作流程；定期组织对从事辐射性诊疗工作场所、设备、防护设施和人员进行辐射安全检测、监测和检查，并建立相应的档案；负责对全院辐射安全工作的监督和检查；组织辐射安全知识的宣传、培训和法规教育；监督从事辐射性检查工作人员定期接受专业知识培训和考核；发现辐射病症状，立即进行有关方面的检查，做到早发现、早诊断、早治疗；会同有关部门调查处理辐射安全事故。

②辐射安全管理规章制度

医院已根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等规定制定了相关的管理制度，包括：辐射工作人员岗位职责、辐射设备（DSA）操作规程、辐射防护与安全保卫制度、辐射装置检修维护制度、辐射工作人员培训制度、辐射工作场所监测制度、方案、辐射工作人员健康及个人剂量管理制度、质量保证大纲和质量控制计划、辐射事故应急预案等。医院制定的辐射安全管理规章制度具有一定的可行性，医院能够按照规章制度对医院的辐射工作进行管理，辐射工作人员也能够严格按照各项规章制度开展放射诊疗工作。

原有辐射项目至今未发生过辐射事故及环保投诉及环保处罚。
③现有设备辐射环境情况

①2025年06月04日、2025年06月05日委托云南卓淮监测技术有限公司、对医院使用的19台射线装置进行X-γ辐射剂量率监测（YNZH-BG-FSHJ-[2025]-第0678号）。根据监测结果可知，会泽县人民医院2台移动DR、3台DR、1台胃肠机工作场所X-γ辐射剂量率测量值在0.108~2.228μSv/h之间，5台CT、1台骨密度仪、1台DSA、1台牙片机、1台口腔CBCT、1台碎石机、3台C型臂工作场所X-γ辐射剂量率测量值在0.095~2.033μSv/h之间，结果符合《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020中6.3.1要求。

②2025年12月17日委托云南卓淮监测技术有限公司对医院使用的1台射线装置进行X-γ辐射剂量率监测（YNZH-BG-FSHJ-[2025]-第1476号）。根据监测结果可知，会泽县人民医院1台医用射线装置工作场所X-γ辐射剂量率测量值在0.103~0.109μSv/h之间，结果符合《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020中6.3.1要求。
环评提出，本项目DSA介入室建成后，建设单位应按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关管理要求每年委托有相应资质的机构对辐射工作场所及其周围环境进行监测，并每年1月31日前向环保部门提交年度评估报告。
④职业健康体检及个人剂量监测

本项目9名原有辐射工作人员已定期进行职业健康体检，并建立了辐射工作人员职业健康监护档案。根据医院提供的2025年辐射工作人员个人剂量监测数据及《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128—2019）中公式计算，本项目9名原有辐射工作人员监测结果为0.05~0.09mSv/a，满足《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）中的规定，单一项目取《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）的四分之一；即：职业照射个人受照剂量管理限值5mSv/a；没有个人剂量超标情况。

表1-10  本项目放射科介入室9名原有辐射工作人员2025年个人剂量统计表 单位：mSv

序号
科室及岗位
姓名
2025年1季度
2025年2季度

2025年3季度

2025年4季度
2025年个人剂量监测合计
1
介入室/医生
0.01
0.01
0.03
0.04
0.09
2
0.01
0.02
0.03
0.02
0.08
3
0.01
0.03
0.03
0.02
0.09
4
0.02
0.02
0.04
0.01
0.09
5
0.01
0.01
0.04
0.02
0.08
6
0.01
0.01
0.02
0.01
0.05
7
0.01

0.02

0.02

0.04

0.09

8
介入室/护士
0.01
0.02
0.02
0.01
0.06
9
技师（共用）
0.01
0.01
0.05
0.01
0.08
本项目9名原有辐射工作人员2025年个人剂量监测结果为0.05~0.09mSv/a，满足《云南省环保局关于<在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示>的复函》（云环函[2006]727号）中的规定，单一项目取《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）的四分之一；即：职业照射个人受照剂量管理限值5mSv/a；
在后期运营中，本项目新增8名辐射工作人员医院应加强管理、严格按照剂量计使用规范佩戴保管，医院辐射工作人员应加强学习，正确使用个人防护用品（佩戴个人剂量计及防护铅衣等），严格按照规定随身携带，医院应严格按照规定每90天送检，并建立完整的档案，妥善保存。

⑤辐射安全和防护知识培训

根据医院2025年度辐射安全评估报告，医院现有辐射工作人员均佩戴了剂量计并定期送检，没有出现个人剂量超标情况。医院现有从事辐射工作职业人员54人，其中10人通过辐射安全培训并取得核技术利用辐射安全与防护考核证书，44人通过医院自主考核合格。

本项目拟配17名辐射工作人员，其中8名已取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单，9名未取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单，根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部，公告2019年第57号）的规定，医院应尽快安排本项目9名未取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单辐射工作人员参加学习、考核，在操作II类射线装置前须持证上岗。

表1-11  本项目9名原有辐射工作人员培训情况统计表

序号
姓名
证书编号
证书有效期
1
FS24YN0100945

2024年07月22日至2029年07月22日

2
FS23YN0100648

2023年04月20日至2028年04月20日

3
未取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单（参加医院自主培训）
4
FS21YN0102783

2021年12月16日至2026年12月16日

5
FS23YN0100381

2023年03月22日至2028年03月22日

6
FS23YN0100410

2023年03月22日至2028年03月22日

7
FS24YN0100251

2024年02月28日至2029年02月28日

8
FS23YN0100230

2023年02月25日至 2028年02月25日

9
FS23YN0100915
2023年06月26日至2028年06月26日
⑥年度评估报告情况

医院编制了《2025年度辐射安全评估报告》（附件8），评估结果均满足管理要求。年度评估报告包括基本信息、射线装置台账及年度增减情况、辐射安全和防护设施的运行与维护情况、辐射安全和防护制度的制定与落实情况、辐射工作人员变动、培训情况、工作场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数据、辐射事故及应急响应情况、核技术利用项目本年度新建、改建、扩建和退役情况、存在的安全隐患及其整改情况。医院辐射安全管理情况如下：

①辐射安全许可证所规定的活动种类和范围未发生改变。在用射线装置未超出现有辐射安全许可证。
②个人剂量档案和职业健康档案齐全。

③放射防护与设施运行、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、辐射应急处理措施均满足相应规定要求。
④医院按要求委托云南省曲靖市疾病预防控制中心进行了年度监测和个人剂量监测。

⑤医院自从事辐射诊疗以来，严格按照国家法律法规进行管理，没有发生过辐射安全事故。

⑥环保部门检查过程未发现安全隐患。经单位自查，2025年度单位辐射防护工作自查结果良好。原有辐射项目至今未发生过辐射事故及环保投诉。

1.4 依托工程

本项目依托住院楼进行建设，项目所在住院楼、污水处理站、医疗废物暂存间等2010年9月14日取得《云南省环境保护厅关于会泽县第一人民医院与第二人民医院合并整体搬迁项目环境影响报告书的批复》（云环审〔2010〕219号）。2018年11月23日，在《会泽县第一人民医院与第二人民医院合并整体搬迁项目（一期工程）竣工环境保护设施验收》中进行了验收。
1.4.1废水 
本项目产生的废水接入医院污水管网，进入医院污水处理站处理达标后汇入市政污水管网，最终进入会泽县污水处理厂处理。医院污水处理站位于医院东北侧，采用“格栅+调节+生化+过滤+消毒”工艺，规模为840m3/d。医院污水处理站处理最大水量为493m³/d，远小于设计规模，故本项目产生的废水依托医院污水处理设施处置可行。

1.4.2固废
本项目产生的办公、生活垃圾依托医院的收集系统进行回收后由当地环卫部门清运。本项目介入手术产生少量纱布、手套等属医疗废物，依托医院医疗废物暂存间进行暂存后，定期委托有资质单位进行清运和处置。
1.5 存在的问题及“以新带老”措施

问题：

本项目9名拟新增操作Ⅱ类射线装置辐射工作人员未取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单。

措施：
根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部，公告2019年第57号）的规定，医院应尽快安排本项目9名工作人员参加学习、考核，取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单辐射工作人员，再操作II类射线装置前须持证上岗。


表2放射源

	序号
	核素名称
	总活度（Bq）/

活度（Bq）×枚数
	类别
	活动种类
	用途
	使用场所
	贮存方式与地点
	备注

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：放射源包括放射性中子源，对其简要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3非密封放射性物质

	序号
	核素名称
	理化性质
	活动种类
	实际日最大操作量（Bq）
	年最大用量（Bq）
	用途
	操作方式
	使用场所
	贮存方式与地点

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）。

表4射线装置

（一）加速器，包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	加速粒子
	最大

能量（MeV）
	额定电流（mA）/剂量率（Gy/h）
	用途
	工作场所
	备注

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电（kV）
	最大管电流（mA）
	用途
	工作场所
	备注

	1
	DSA
	Ⅱ类
	1
	待定
	125
	1000
	放射诊断及介入治疗
	住院楼17层DSA机房
	拟建

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大靶电流（μA）
	中子强度（n/s）
	用途
	工作场所
	氚靶情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	活度（Bq）
	贮存方式
	数量
	

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5废弃物（重点是放射性废物）

	名称
	状态
	核素名称
	活度
	月排放量
	年排放

总量
	排放口

浓度
	暂存

情况
	最终

去向

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量用kg。

2.含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度用比活度（Bq/L，或Bq/kg，或Bq/m3)，年排放总量分别用Bq和kg。

表6评价依据

	法规文件
	（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）；

（2）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订 根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）；

（3）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2006年1月18日环境保护总局令第31号公布 2008年12月6日环境保护部令第3号第一次修正 根据2017年12月20日《环境保护部关于修改部分规章的决定》第二次修正 根据2019年8月22日《生态环境部关于废止、修改部分规章的决定》第三次修正 根据2021年1月4日《关于废止、修改部分生态环境规章和规范性文件的决定》第四次修正）；

（4）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布　根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，国务院第682号令）；

（5）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（2011年4月18日环境保护部令第18号公布 自2011年5月1日起施行）；

（6）关于发布《射线装置分类》的公告（环境保护部 国家卫生健康委员会 公告2017年第66号）；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部 部令 第16号）；

（8）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（环发〔2006〕145号）；

（9）《关于加强放射性同位素与射线装置辐射安全和防护工作的通知》（环境保护部 环发[2008]13号）；

（10）《云南省生态环境厅关于印发<云南省核技术利用辐射安全和防护监督检查大纲>（2021年版）和<云南省核技术利用辐射安全和防护监督检查技术程序>（2021年版）的通知》（云环通[2021]227号）。
（11）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（12）《云南省环保局关于〈在辐射安全许可证工作中确定电离辐射安全管理限值请示〉的复函》（云环函〔2006〕727号）；

（13）《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部 公告2019年第57号，2020年1月1日起施行）；

（14）《关于进一步优化辐射安全考核的公告》（生态环境部 公告2021年第9号）；

（15）《放射工作人员职业健康管理办法》（2007年6月3日卫生部令第55号发布　自2007年11月1日起施行）；

（16）《医疗废物管理条例》（2003年6月16日中华人民共和国国务院令第380号公布　根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；
（17）《生态环境监测条例》（中华人民共和国国务院令 第820号）（2026年1月1日起施）。

	技术标准
	（1）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）；

（2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（3）《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；

（4）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）；

（5）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）；

（6）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年修改单）；

（9）《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（11）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）；

（12）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（13）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（14）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范  核技术利用》（HJ1326-2023）；

（15）《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462—2026）；

（16）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）；

（17）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421—2008）；

（18）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

（19）《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）。

	其他
	（1）《电离辐射剂量学》（李士骏 著）；

（2）联合国原子辐射效应科学技术委员会（UNSCEAR）-2000年报告；

（3）《X射线和γ射线防护手册》（苏森龄 著）；

（4）《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）；

（5）会泽县人民医院新增1台DSA项目防护工程设计施工方案；
（6）本项目DSA参数说明。


表7保护目标及评价标准

	7.1评价范围

依据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的有关规定，射线装置应用项目的评价范围，取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围。结合本项目特点，确定评价范围为：DSA所在机房屏蔽墙体边界外50m范围最大区域。本项目评价范围示意图见图7-1。
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图7-1  本项目实体屏蔽外50m评价范围示意图

	7.2保护目标

本项目保护目标主要有：以DSA机房的建筑墙体为边界，向外延伸50m范围内辐射工作人员和公众。主要包括：DSA的操作技师、DSA机房内的医生护士、机房四周配套房间内工作人员及公众，以及楼外流动公众等。
结合本项目辐射工作场所布局、总平面布置及外环境特征、评价范围，确定本项目主要环境保护目标见表7-1所示。

表7-1  主要电离辐射环境保护目标

主要环境保护目标

方位

位置

人数（人）

与射线装置最近距离

保护要求

水平

垂直

DSA机房
职业人员
机房内

DSA机房内

9
0.3m

0m

5mSv/a
机房西侧

操作室
7.5m
0m

公众
机房东侧
手术室03
约4
5.5m
0m

0.25mSv/a
无菌物品间
约2
12.9m

0m

无菌器械间
约2
16.7m
0m
4间手术室
约16
22.5～50m

0m

机房南侧
污物通道
约2
3.3m
0m
医院内部走道
流动人员
4.6m
-49m
急诊楼
约100
35m
0m
医技楼
约80
46.8m
0m
机房西侧
设备间
约2
11.17m
0m
储物间
约1
11.16m
0m
污物通道
约2
16.9m
0m
医院内部走道
流动人员
31.1m
-49m
院外空地
流动人员
46m
-49m
机房北侧
洁净走道
约9
3.62m
0m

污物暂存间
约1
18.8m
0m

拖把清洗区
约1
19m
0m

水表间
约1
18.6m
0m

器械清洗间
约2
16m

0m

公卫
约1
15.9m

0m

杂物间
约1
11.3m

0m

楼梯间
约9
7.5m
0m
手术室02
约4
7m
0m
手术室02操作间
约2
10.2m
0m
手术室01操作间
约2
12m
0m
手术室01
约4
14.6
0m
污物通道
约1
5.1m
0m
2间手术室
约8
24.9～31.2m
0m
洁品库
约2
40.9m
0m
器械消毒间
约2
41.5m
0m
器械清洗间
约2
42.8m
0m
楼梯间
约9
45.9m
0m
医院内部走道
流动人员
16m
-49m

食堂
流动人员

50m
-43m
机房下方
护士站办公室、值班室、隔离病房
约6
0m
-4.3m
机房上方
18楼设备层
约2
0m
+4.3m
注：表中“人数”仅为相应场所可能逗留人数，并非实际分布人数。

7.3评价标准

7.3.1环境质量标准
本项目位于会泽县古城街道办事处瑞祥路2号会泽县人民医院住院楼17层，在医院用地红线范围内。
（1）环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095—2026）中二级标准（其中2030年12月31日前执行二级标准中的过渡阶段限值）；
（2）项目区附近的主要地表水体为项目区西侧约5.7km的以礼河，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），本项目评价区域属于以礼河会泽-巧家保留区，由会泽县毛家村水库坝址至巧家县入金沙江口全长75.2km，规划水平年水质目标为Ⅲ类。项目评价区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。

（3）会泽县人民医院位于2类声功能区，声环境质量执行国家《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。
7.3.2污染物排放标准
（1）废气：运营期主要产生的氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值浓度；
（2）废水：本项目手术过程中产生的医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年修改单）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）；
（3）噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））；运营期项目南侧为瑞祥路，临道路边界线35m+5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准。

（4）医疗废物：运营期产生医疗废物执行《医疗废物管理条例》（国务院令588号 2011年1月8日起施行）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421—2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）。
7.3.3辐射相关标准

1.管理限值

（1）国家标准限值

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）第4.3.2.1条的规定，任何工作人员的职业照射不超过由审管部门决定的连续5年平均有效剂量20mSv；第B1.2条的规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过年有效剂量1mSv。
（2）行政管理限值

根据《云南省环保局关于〈在辐射安全许可工作中确定电离项目辐射安全管理限值请示〉的复函》（云环函[2006]727号）中的规定，单一项目取《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）的四分之一。

本次评价采用行政管理限值，即：
◇职业照射个人受照剂量管理限值取不超过5mSv/a；

◇公众照射个人受照剂量管理限值取不超过0.25mSv/a。

2.《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）

根据标准第6.1.3：每台固定使用的X射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；

根据标准第6.1.5：除床旁摄影设备、便携式X射线设备和车载式诊断X射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的X射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表7-2的规定。
表7-2  X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

机房类型

机房内最小有效使用面积（m2）

机房内最小单边长度（m）

单管头X射线设备b（含C形臂，乳腺CBCT）

20

3.5

备注：本项目射线装置属于单管头X射线机。

根据标准第6.2.1：不同类型X射线设备（不含床旁摄影设备和便携式X射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表7-3的规定。

表7-3  不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

机房类型

有用线束方向铅当量（mm）

非有用线束方向铅当量（mm）

C形臂X射线设备机房

2.0

2.0

备注：本项目射线装置机房属于C形臂X射线设备机房。

根据标准第6.3.1：机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：具有透视功能的X射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间。


表8 环境质量和辐射现状

	本项目位于会泽县古城街道办事处瑞祥路2号会泽县人民医院住院楼17层，项目投运后对环境空气、地表水质量、声环境影响较小，对项目周围的环境现状只进行了简单现状调查和简要阐述。

8.1环境空气现状

本项目位于环境空气二类区，项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）二级标准。
根据曲靖市生态环境局公布的《2025年曲靖市环境空气质量》可知，会泽县空气质量优良率为99.4%，城市空气质量综合指数为2.51，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为18μg/m3。项目所在区域为环境空气质量达标区。
8.2地表水环境现状
项目区附近的主要地表水体为项目区西侧约5.7km的以礼河，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），本项目评价区域属于以礼河会泽-巧家保留区，由会泽县毛家村水库坝址至巧家县入金沙江口全长75.2km，规划水平年水质目标为Ⅲ类。项目评价区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。
本项目以礼河下游监测断面为以礼河水文站断面，距离本项目约5.8km，根据会泽县人民政府公布的会泽县2025年1月~6月水环境质量，以礼河水文站断面2025年1月~6月水质为Ⅲ类，水质状况为良，满足水环境功能类别Ⅲ类水质的要求。
8.3声环境质量现状

项目南侧为瑞祥路，临道路边界线35m+5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
根据《曲靖市2025年噪声污染防治信息公告》，功能区声环境质量。曲靖市2025年各类功能区声环境共监测61个点位，其中1类区15个、2类区21个、3类区10个、4a 类区11个、4b 类区4个。各类功能区昼间平均声级值均达到50，夜间平均声级值均达到41。各类功能区昼间、夜间达标率均达到89.6%。因此，项目所在区域声环境质量一般。

8.4辐射现状

（1）监测方案

本项目评价人员根据现场调查及建设单位人员的情况介绍，了解本项目拟建地及周边环境状况，按相关规范和要求确定本项目监测方案。

监测环境：现场监测时，收集环境温度、湿度、天气状况等信息。

监测对象：DSA机房拟建地及周边辐射环境本底监测。

监测因子：γ辐射空气吸收剂量率。

监测布点：见图8-1～图8-3。本项目目前无射线装置使用，监测点位能较好反映项目所在地周围辐射环境现状水平，监测点位布设合理。
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图8-1  拟建DSA机房、楼上及楼下γ辐射空气吸收剂量率监测点位图
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图8-2  保护目标及医院周围对照点γ辐射空气吸收剂量率监测点位图

（2）监测质量保证措施

①本项目监测单位为云南卓淮检测技术有限公司，公司已取得了昆明市市场监督管理局颁发的资质证书（CMA认证），证书编号为：152521340112。公司具备完整、有效的质量控制体系；

②根据《辐射环境监测技术规范》（HJ 61—2021）和《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157—2021），并参考《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）制定监测方案及实施细则；

③严格按照监测单位《质量手册》《作业指导书》开展现场工作；

④监测仪器每年经计量部门检定后使用；每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并对仪器进行校验；

⑤监测人员经考核并持有合格证书上岗；

⑥根据《辐射环境监测技术规范》（HJ 61—2021）、《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157—2021），监测高度为1m，合理布设监测点位置，兼顾监测技术规范和实际情况，监测结果具有代表性和针对性，每个测点连续测量10次，取平均值校正，校正值未扣除宇宙射线响应值，并按要求在报告中说明；

⑦建立完整的文件资料。仪器校准（测试）证书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查；

⑧监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

（3）辐射环境质量现状监测与评价

为掌握项目所在地X-γ辐射环境水平，云南卓淮检测技术有限公司于2026年05月27日对本项目拟建工作场所及周围辐射环境进行了监测（监测报告见附件10）。监测方法依据《辐射环境监测技术规范》（HJ61—2021）和《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157—2021），监测方法和使用监测仪器见表8-1，监测结果列于表8-2。
表8-1  γ辐射空气吸收剂量率监测方法及监测仪器

日期
天气
温度
湿度
2026年05月27日
晴
21℃
70%
/
经度

纬度

海拔

本项目
103°18′17.93184″
26°25′50.31214″
2109.091m
宇宙射线测量点
102°40′35.4″
24°54′50.0″
1886m
宇宙射线响应值
0.020μGy/h
监测仪器

检测仪器名称
设备型号
设备自编号
主要参数
X-γ剂量率仪
BG9680
ZH-61
量程范围：10nGy/h~200μGy/h
能量响应：50keV ~ 3MeV

响应时间：≤10s
监测仪器校准证书编号/日期
证书编号
DLj12026-04343
校准

有效期
2027年04月09日
监测仪器校准因子

校准点（μSv/h）

0.51
3.59
12.9
校准因子（Cf）
1.01
0.98
0.99
表8-2  DSA机房拟建场所及周围环境γ辐射剂量率（单位：μGy/h）
测量点号
测 量 点 描 述
校正值±标准差
1
拟建DSA机房位置
0.029±0.002
2
拟建DSA楼上（18层设备层）
0.029±0.002
3
拟建DSA楼下（16层休息室）
0.029±0.002
4
拟建DSA楼下（16层护士站办公室）
0.030±0.003
5
住院楼东侧（院内道路）
0.034±0.002
6
住院楼南侧（院内道路）
0.034±0.002
7
住院楼西侧（院内道路）
0.035±0.002
8
住院楼北侧（院内道路）
0.035±0.002
9
医院食堂
0.039±0.002
10
医院急诊楼
0.040±0.002
11

医院医技楼
0.040±0.002
12

医院北侧院外空地
0.034±0.002
13

医院西侧院外空地
0.036±0.002
14
医院南侧瑞祥路
0.036±0.003
15

医院东侧道路
0.034±0.002
备注：①本次监测结果已扣除宇宙射线响应值。

      ②点位1-4为拟建DSA机房及辅助用房本底监测，点位5-15为医院四周及保护目标本底监测。
五、监测结论
据表8-2监测数据显示，会泽县人民医院DSA拟建场所及辅助用房的γ辐射剂量率测量值在0.029~0.030μGy/h之间；医院四周及保护目标的γ辐射剂量率测量值在0.034~0.040μGy/h之间。DSA拟建场所X-γ辐射剂量率水平与医院背景值相当，属于医院正常X-γ辐射水平。
本项目拟建场所属于所在区域正常辐射水平范围内。


表9项目工程分析与源项
	9.1工程设备和工艺分析

9.1.1施工期工艺分析

本项目会泽县古城街道办事处瑞祥路2号会泽县人民医院住院楼17层，6号楼已投入使用多年。本次环评施工期为机房防护施工及辅助用房装修装置，包含 DSA 机房、控制室、储物间、设备间、洁净走道、污物通道、污物暂存间、拖把清洗区、杂物间、器械清洗间、公共卫生间等房间。现阶段 DSA 机房及其配套辅助用房处于空置状态，尚未开展装修施工。医院计划待本项目获得相关行政批复后，再组织实施 DSA 机房及辅助用房工程建设。17楼西侧区域与东侧区域仅洁净走道联通，联通出安装有隔离门，西侧装修不会影响东侧区域手术的正常开展。

本项目施工期主要评价内容为机房防护装修施工、辅助用房施工及设备安装调试。
环评要求：严格按照设计方案进行防护施工，隐蔽工程需留下影像资料，如：机房顶部、地面及四周防护施工、铅门及铅玻璃安装、通风管穿墙防护、电缆穿墙防护等影像资料，以备后期查验。

本项目主要施工内容为DSA手术室屏蔽防护装修施工、设备安装及调试，主要污染物有施工粉尘、废水、噪声、装修废气、建筑垃圾、生活垃圾、少量电离辐射和臭氧。
1.机房防护装修施工及辅助用房装饰施工

本项目主要工程有：防护装修施工主要工程有四周新砌240mm厚实心砖墙，粉刷20mm厚硫酸钡；地面粉刷30mm厚硫酸钡；顶面2mm厚铅板吊顶；铅玻璃、铅门、风管、电缆等安装；辅助用房按照隔断及普通门等安装。主要污染物有施工粉尘、废水、噪声、装修废气、建筑垃圾、生活垃圾、少量电离辐射和臭氧。
机房防护装修施工会产生以下环境问题：

①噪声

DSA 机房机房墙体新砌、装饰安装等工序，辅助用房隔断、装饰等工序使用钻机、切割机等设备作业，会产生施工噪声。

本项目施工工程量小、施工周期短，噪声影响是暂时性的，施工结束后噪声影响完全消除。施工现场设置密闭围挡，阻隔噪声向外扩散；合理规划施工时段，严禁夜间（22:00~6:00）施工作业；强化现场设备管理，定期检修钻机、切割机，减少设备异常噪声。 经管控后，施工噪声对周边声环境影响程度较低。

②固体废弃物

DSA 机房防护装修装饰及辅助用房装饰会产生少量的混凝土、碎砖、废硫酸钡砂浆、废金属、废木材、废塑料、废纸、玻璃等建筑垃圾。
本项目施工产生的废旧混凝土、碎砖、废砂浆单独归集；可回收废金属、废木材、废塑料、废纸、玻璃等分门类单独存放进行回收利用或售卖；不能回收的所有建筑垃圾统一转运至当地官方指定建筑垃圾消纳场处置；建立完整建筑垃圾管理台账，如实记录废弃物种类、产生总量、接收处置单位信息，台账资料留存期限不少于 5 年。

本建设项目施工期生活垃圾产生量较少，应妥善处置，保持施工区域环境的洁净卫生。生活垃圾收集后施工人员产生少量生活垃圾依托医院生活垃圾收集系统处置，在施工活动中，禁止破坏城市生态环境和随意抛撒垃圾的行为。

③扬尘

本项目场地清扫、建材搬运、车辆进出运输、现场施工全过程会产生少量的扬尘。

本项目施工工程量小、施工周期短，采取围挡、湿法施工，作业面持续洒水，杜绝干切、干凿；场地清扫、建筑垃圾清运前先洒水湿润，禁止干扫扬尘；外运建筑垃圾车辆车厢全覆盖防尘网，严禁超载、物料外露；

④施工废水
本项目施工量小，仅新砌 240mm 厚实心砖墙、 20mm 厚硫酸钡粉刷。施工工序基本不产生施工废水，污水来源主要为施工人员少量生活污水，依托医院现有化粪池处理后排入市政污水管网。

2.设备安装调试的污染分析

设备安装主要污染物是运输器械产生噪声及包装废弃物，调试阶段产生电离辐射、臭氧、氮氧化物。本建设项目设备安装和调试由设备供货方专业人员进行，建设方不得自行安装及调试设备。在安装调试阶段，应加强辐射防护管理，在此过程中保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立电离辐射警示标识，禁止无关人员靠近。

设备的安装和调试均在机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响可接受，本项目调试过程中开机曝光时间很短，臭氧、氮氧化物的产生量很少，经排风系统收集排放对周围环境影响较小。设备安装产生的固体废物能回收利用的回收利用处置，不能回收利用的送当地指定的建筑垃圾处置场处置。
施工工序及产污见图9-1。
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图9-1 施工期施工工序及产污位置图

3.工程进度

①装修施工预计：2026年10月1日～2026年10月31日。
②设备安装、调试：2026年11月1日～2026年11月7日。
9.1.2运营期工程设备与工艺分析

1.设备组成

数字减影血管造影（DSA）重要组成部分为：X射线管球、高压发生器柜、C型臂、诊断床、显示器与键盘、图像处理柜、系统控制柜等组成（见图9-2）。
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图9-2 典型数字减影血管造影（DSA）重要组成部分
2.工作原理

射线装置是由产生X射线的X射线管（X射线管详见图9-3）、供给X射线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制X射线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而装配的各种机械装置和辅助装置（外围设备）组成。DSA在透视及减影工作中，X射线管是一个内真空的玻璃管，其中一端是作为电子源的阴极，另一端是嵌有靶材料的阳极，当两端加有高压时，阴极的灯丝热致发射电子。由于阴极和阳极两端存在电位差，电子向阳极运动，形成静电式加速，获取能量。具有一定动能的高速运动电子，撞击靶材料，产生X射线。DSA通过计算机程序进行两次成像，在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来，注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号，两次数字相减，消除相同的信号，得出一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，能显示精细的血管结构，且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少、浓度低、损伤小，使用较为安全；通过DSA处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。DSA工作原理示意图见图9-4。
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图9-3 X射线管图
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图9-4 DSA工作原理示意图

3.DSA诊疗流程
本项目DSA主要进行介入手术。基本流程为：患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺动脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于动脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达（动脉后到达靶血管按规范顺序做好造影检查和治疗并留X线片记录）检查治疗部位实行探查、治疗，并留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。
本项目DSA在进行曝光时分为两种情况：
第一种情况，透视。操作医生在病人需进行介入手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会采取脉冲透视方式，形成实时图像（不能自动保存，需进行手动操作进行保存，曝光时自动更新图像），此时操作医生位于铅帘和铅悬挂防护屏后身着铅服、铅帽、铅围脖在机房内对病人进行直接的介入手术操作。在进行介入手术治疗时，医生在DSA脉冲透视连续曝光下通过机房内显示屏清楚了解手术过程及病人情况。在手术过程中均会使用此操作，并且实际运行中该情况占绝大多数，因此，是本次评价的重点。
第二种情况，减影。操作人员采取隔室操作，操作人员通过铅玻璃观察窗以及电脑显示屏观察机房内病人情况，通过对讲系统与病人交流。
4.产污流程

DSA的X射线诊断机曝光时，靶头可进行180°垂直旋转。本项目DSA的主射方向为从下往上。注入的造影剂无放射性，同时射线装置均采用先进的数字减影技术，无废显影液、废定影液和废胶片产生。本项目使用的X射线装置在非工作状态下不产生射线，只有在开机并处于曝光状态时才会发出X射线，产生少量臭氧和微量氮氧化物。

DSA诊断流程及产污环节示意图见图9-5所示：
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图9-5 DSA流程及产污环节示意图

	9.2污染源项描述

1.正常工况下污染源

（1）X射线：X射线装置只有在开机并处于出束状态时才会发出X射线。在开机出束时，有用束和漏射、散射的X射线对周围环境造成辐射污染。X射线随设备的开机而产生，关机而消失。
（2）废气（臭氧、氮氧化物）：在X射线装置开机及曝光过程中，X射线穿过空气会导致空气中的O2、N2 发生一系列化学反应，产生臭氧和氮氧化物，反应如下：

3O2 X射线2O3

O2+N2X射线2NO

2NO+O2X射线2NO2

本项目射线装置开机曝光时间很短，臭氧的产生量很少，而氮氧化物的产生量比臭氧还少得多，故本建设项目只对臭氧进行分析。臭氧在常温常压下可自行分解，因此不进行定量分析。

废水：本项目DSA射线装置采用数字成像，不使用显影液和定影液，无洗片过程，无废显、定影液产生。本项目计划配备17名辐射工作人员，其中9工作人员为医院原有工作人员，拟新增8名辐射工作人员，生活污水主要为洗及卫生间产生污水，参照《用水定额》（DB53/T 168-2026）中急诊部、门诊部通用型35L/(人•次)，则新增生活污水0.28m3/d、70m3/a；介入手术、清洗器械产生少量医疗废水量为0.3m3/台，每年手术量为1500台，平均每天6台手术，医疗废水量为1.8m3/d、450m3/a，医疗废水依托医院建设的污水处理系统处理后达标排放。

（4）噪声：本项目DSA机房设置独立净化空调机组，通排风系统运行时会产生噪声，排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消音器，外机支架上面使用减振器处理，风机噪声通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减，对周围环境影响不大。

（5）固体废物：本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，会根据病人的需要刻录光盘，光盘由病人带走并自行处理，无废胶片产生；本项目计划配备16名工作人员，工作人员为医院原有工作人员，不新增生活垃圾。介入手术时会产生少量纱布、手套等医疗废物；医护人员在工作中会产生少量生活垃圾。根据建设单位提供资料，本项目医护人员均为医院原有工作人员，不新增生活垃圾；介入手术产生的医用器具和药棉、纱布、手套（每台手术预估医疗废物量1kg），每年手术量为1500台，平均每天6台手术，产生医疗废物6kg/d，1.5t/a。医疗废物委托曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司进行清运处置。

2.事故工况的污染途径

本项目射线装置是将电能转化成X射线能的诊疗设备，X射线受开机和关机控制，关机时没有射线发出，只有当设备开机时才会产生X射线，运行中存在着风险和潜在危害及事故隐患。在意外情况下，可能出现的辐射事故有以下三种：

情形1：病人通道开关装置和报警系统发生故障，导致无关人员误入正在运行的射线装置机房受到照射；

情形2：在病人通道防护门未关闭时即进行曝光，造成防护门附近人员受到照射；

考虑实际情况，情形1和情形2按照减影情况下病人通道门点位防护门未关闭时计算，曝光时间2min计算。

情形3：进行介入手术时，机房内的医生违规操作，未穿防护服即进行手术，致使机房内职业人员受到照射，以一台手术累计透视时间最长15min计算。

以上事故情况下污染源均为设备开机时产生的X射线。

3.项目主要污染物产生及预计排放情况

本项目主要污染物的产生及预计排放见表9-1。

表9-1  项目主要污染物的产生及预计排放情况

类型

污染物名称

产生量

处理措施

大气污染物

施工期

粉尘、装修废气

少量

洒水降尘、室内通风

运营期

臭氧、氮氧化物
少量

通排风系统排放。

水污染物

施工期

施工废水

少量

洒水降尘、回用。

生活污水

少量

依托医院已建污水处理站处理后排入城市污水管网，最终排入进入会泽县污水处理厂处理。

运营期

生活污水

70 m3/a
依托医院已建污水处理站处理后排入城市污水管网，最终排入会泽县污水处理厂处理。

医疗废水

450m3/a
固体废物

施工期

生活垃圾

少量

放置垃圾桶收集后，交由环卫部门统一清运。

建筑垃圾

少量

部分回收利用，不能回收利用的清运至住建部门指定堆放点。

运营期

生活垃圾

/
放置垃圾桶收集后，交由环卫部门统一清运。

医疗废物

1.5t/a

采用专门的收集容器收集后，转移至医院医疗废物暂存间，定期交由曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司进行清运处置。

噪声

施工期

施工设备

/

合理安排作业时间，围挡阻隔施工。

运营期

风机

/

通风系统的风机，其噪声源强一般低于50dB(A)。采用加减振措施，经墙壁阻隔、距离衰减，进一步降低噪声影响。

辐射
施工期
/
/
/
调试
X射线
/
专业人员进行设备调试

运营期
X射线
/
射线装置工作产生的X射线经墙体屏蔽和其他有效防护屏蔽后，所致职业和公众照射剂量当量可达到评价标准。



表10辐射安全与防护

	项目安全设施

通过污染源分析可知，本项目运行期间产生的主要污染物为X射线以及空气电离产生的少量臭氧和氮氧化物、手术过程中产生的医疗废物、工作人员产生的生活污水和生活垃圾。针对X射线污染、医院将采取以下相应的辐射防护措施。
10.1工作区域布置及两区划分 
10.1.1工作区域布置
本项目位于住院楼17层，DSA机房下方16层为护士站办公室、值班室、隔离病房，上方18层为设备层（风机），北侧为清洁走道、2间防护射手术间01、02（未建设）、2间防护射手术共用操作间（未建设）、杂物间、公共卫生间、器械清洗间、水表间、拖把清洗区、污物暂存间；西侧为DSA操作间、储物间、设备间、污物通道；南侧为污物通道；东侧为手术室03及已建手术区。
DSA机房四邻及楼上不涉及产科、儿科等敏感科室，本项目工作区域布置合理。
10.1.2工作区域管理

医生经过16层换鞋更衣后进入洁净走道后分别进入操作室和DSA手术室；患者16楼经换鞋更衣后经洁净走道及病人通道门进入DSA手术室；手术过程中产生的污物通过污物通道运出DSA手术室，暂存于污物暂存间，经DSA北侧污物电梯运出住院楼，暂存于医院东南侧医疗废物暂存库。本建设项目DSA机房位于17层西南侧一角，位置相对独立，人流较少，降低了公众受到照射的可能性。
（1）区域划分
为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），辐射工作场所分控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

控制区：把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

监督区：未被确定为控制区、通常不需要采取专门防护手段和安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

本次环评结合项目诊疗、辐射防护和环境情况特点，本项目控制区和监督区划分情况见表10-1，分区划分示意图见附图。
表10-1  本项目控制区和监督区划分情况一览表

工作场所

控制区（红色）
监督区（黄色）
DSA手术室
DSA机房
洁净走廊、操作室、设备间、手术室03、污物通道。
（2）控制区的防护手段与安全措施
①控制区内禁止外来人员进入，职业人员在该区域工作时尽量不在控制区内停留，以减少不必要的照射；

②在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的、符合GB18871-2002附录F（标准的附录）规定的警告标志，并给出相应的辐射水平和污染水平的指示，并以红色地标线警示控制区的边界；

③制定辐射防护与安全措施，包括适用于控制区的规则和程序；

④运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可证制度）和实体屏障（包括门锁、门禁和联锁装置）限制进出控制区；

⑤在进入控制区有个人防护用品、工作服、个人剂量报警仪等；

⑥定期审查控制区的实际状况，以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。

⑦机房3樘铅门均设置有门灯连锁装置，只有在机房完全关闭，工作状态指示灯亮时DSA才可出束诊疗，避免医务人员及公众受到误照射。

（3）监督区防护手段与安全措施

①监督区范围内尽量限制无关人员进入；

②以黄线地标线警示监督区的边界；

③在监督区的入口处的适当地点设立标明监督区的标牌；

④定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。

建设单位应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）的要求，结合医院实际情况，加强控制区和监督区的监管。

10.2辐射安全及防护措施

本项目射线装置主要辐射为X射线，对X射线的基本防护原则是减少照射时间、远离射线源及加以必要的屏蔽。本项目对X射线外照射的防护措施主要有以下几方面。

10.2.1设备固有措施

本项目DSA从正规厂家购买，仪器本身采取了多种固有安全防护措施：

①本建设项目DSA装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，以减少泄漏辐射。

②采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。

③采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝过滤板，以消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备已提供适应DSA不同应用时所可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。影像增强器前面已配置滤线栅，以减少散射影响。

④采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。

⑤采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。

⑥配备相应的表征剂量的指示装置：DSA设备已配备有能在线监测表征输出剂量的指示装置。

⑦配备辅助防护设施：DSA设备配备有铅悬挂防护屏和床侧防护帘等辅助防护用品与设施，在设备运行中可用于加强对有关人员采取辐射防护与安全措施。

10.2.2场所设计安全措施
（1）DSA机房防护

本项目按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中X射线设备机房屏蔽防护要求进行设计建设，DSA机房最小单边长3.8m，机房有效面积40.28m2，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中规定的“单管头X射线机设备机房内最小有效使用面积20m2，机房内最小单边长度3.5m”的要求。
根据建设单位提供资料（附件11），本项目DSA机房屏蔽设计情况见表10-2。
表10-2  拟建DSA机房辐射防护情况一览表

项目

DSA机房
有效面积

40.28m2
尺寸

长×宽：10.6m×3.8m，楼层净高4.6m，吊顶高度3m
机房四面墙体屏蔽

四周墙体采用240mm厚实心砖新砌墙体，采用20mm厚硫酸钡进行防护，综合铅当量为4.17mmPb。
机房顶面屏蔽

120mm混凝土楼板，顶棚采用2mm厚铅板吊顶进行防护，综合铅当量为3.4mmPb。
机房地面屏蔽

120mm混凝土楼板，在地面采用30mm厚硫酸钡进行防护，综合铅当量为4.1mmPb。
机房观察窗屏蔽

采用高铅玻璃进行防护，铅当量为4mmPb。
机房三道防护门屏蔽

铅门3樘，综合铅当量4.0mmPb。
注1：根据设计单位提供的“会泽县人民医院新增1台DSA项目防护工程设计施工方案”，实心砖的密度为1.65g/cm3，钢筋混凝土的密度为2.35g/cm3，硫酸钡防护涂料的密度为3.2g/cm3。

根据《X射线和γ射线防护手册》第73页表10，保守按150kV条件进行转换，20mm硫酸钡相当于207mm厚砖；120mm混凝土楼板相当于1.4mm厚铅；30mm硫酸钡相当于225mm厚混凝土；345mm厚混凝土相当于4.1mm的铅；根据《X射线和γ射线防护手册》第73页表11.A，447mm厚砖相当于4.17mm的铅。
由表10-2可知，本项目DSA机房的屏蔽防护及机房内使用面积、单边长度均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）的要求，机房设计合理。DSA机房屏蔽平面、剖面示意图如下：
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图10-1  DSA机房平面示意图
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图10-2  DSA机房剖面示意图
综上所述，DSA机房最小单边长3.8m，机房有效面积40.28m2，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中规定“单管头X射线机机房内最小有效使用面积20m2，机房内最小单边长度3.5m”的要求。DSA机房防护铅当量均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）中规定的“有用线束方向铅当量2mm，非有用线束方向铅当量2mm”的要求。
（2）其他防护措施

根据建设单位提供资料，本项目DSA手术室拟采取的其它措施有：

①在DSA床旁安装铅防护帘，在机头处安装铅悬挂防护屏，这些屏蔽体具有0.5mmPb的防护能力。

②医生在手术室内操作时应身穿铅衣、戴铅帽、铅围脖等，同时使用铅悬挂防护屏和床侧防护帘进行防护，这些防护用品均具有0.5mm铅当量，医生工作时实际受到两次防护，防护能力相当于1mm铅当量。

③DSA介入室供电分上下两路，供电分为两部分进行排布，以实际现场施工情况为准，一部分采用穿孔方式后布设桥架，穿孔位置位于设备基座旁，孔洞斜穿楼板，孔洞位置3mm铅板包裹，搭边长度10cm，一部分为天顶线槽，采用斜穿的方式，分别连接设备间和操作室，穿墙部分前后30cm处用3mm厚铅板包裹，缝隙用硫酸钡涂料填充封堵，能够有效防止射线泄漏，穿墙部分不会影响墙体整体的防护性能。
电缆沟穿墙示意如图10-3所示。
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图10-3  DSA机房电缆穿墙、地面穿孔示意图
④DSA机房采用上进下排的通风系统，统一安装1套通排风系统。排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，采用上进下排的方式。新风机送风量11100m3/h（包含回风量8000m3/h），排风机风量800m3/h。通风管道穿顶部防护墙处采用“U”型弯管设计，风管用4mm厚铅皮包裹，搭边宽度10cm，搭接长度分别为15cm和30cm，缝隙用硫酸钡涂料填充封堵，能够有效防止射线泄漏，通排风系统位于18楼设备层，排风口位于住院楼楼顶平台。
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图10-4  DSA机房风管穿墙示意图
10.2.3紧急停机按钮

DSA拟各设置紧急停机按钮2个，主要用于异常情况下设备紧急停止，1个位于射线装置控制台上、1个位于诊疗床操作面板上，各按钮与DSA连接。DSA的X线管出束过程中，一旦出现异常，按动任一紧急停止按钮，均可停止出束。
10.2.4门灯联锁装置、电离辐射警示标志

门灯联锁装置、电离辐射警示标志主要警示和防止无关人员误入手术室造成受到误照射。拟设置门灯联锁装置、电离辐射警示标志8套，分别设置在患者通道防护门、医护通道防护门和污物通道防护门处，“当心电离辐射”警示标志，主要警示人们注意可能发生的危险。门灯联锁装置主要在机房门上方设置醒目的工作状态指示灯，灯箱上设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，同时，工作状态指示灯能与机房门有效关联。当机房门开启时，警示灯熄灭，机房门关闭时，警示灯开启。严格遵守DSA操作规程，加强门灯联锁装置维护，只有在机房完全关闭，工作状态指示灯亮时DSA才可出束诊疗，避免医务人员及公众受到误照射。

10.2.5监控系统、对讲装置

本项目采用观察窗观察受检者状态及防护门开闭情况，为方便辐射工作人员更好与病人交流，DSA增加对讲装置1套，对讲装置分别设置在操作室及手术室设备上，通过对讲装置及时沟通病人。

10.2.6个人防护用品、监测仪器

防护用品：本项目拟为辐射工作人员配备个人防护用品各7套，为受检者配备0.5mmPb围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个，详见表10-3。
表10-3  个人防护用品配备表

放射检查类型

GBZ130-2020要求

拟配备个人防护用品

和辅助防护设施

是否满足要求

介入放射学操作
工作人员
个人防护用品：铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套

选配：铅橡胶帽子

配备0.5mmPb的铅衣7件、铅围脖7个、铅防护眼镜7副、铅帽7件，0.025mmPb介入防护手套7套。
满足
辅助防护设施：铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护帘

选配：移动铅防护屏风

辅助防护设施：铅悬挂防护屏/铅防护吊帘1个、床侧防护帘/床侧防护帘1个。
满足

受检者
铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套

选配：铅橡胶帽子

受检者：配备围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个（其中成人1套、儿童1套）

满足
根据表10-3，医院拟为工作人员配备的个人防护用品满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）要求。

监测仪器：拟购买1台便携式辐射监测仪和2台个人剂量报警仪，并为每位辐射工作人员配备个人剂量计2个。

10.2.7时间防护

在满足手术要求的前提下，每次使用DSA诊疗前，根据诊疗要求和病人实际情况制定最优化的手术方案，选择合理可行的射线照射参数，减少照射时间。

介入手术医生穿戴铅防护用品、佩戴个人剂量计和携带个人剂量报警仪进入DSA机房进行介入手术，产生紧急情况时，介入医生按下治疗床上的紧急停机按钮或操作室人员按下操作室紧急停机按钮，停止X射线出束，不定期用便携式辐射监测仪对DSA机房周围进行监测，发现异常，及时处理，减少对外围人员的照射。
10.3与《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）的符合性分析
本项目与《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）符合性分析，见表10-4。

表10-4 本项目与《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）符合性分析
序号

标准要求

本项目情况

符合情况

1

6.1.1应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。

本项目DSA设备的主射方向自下向上，有用线束直接照射位置为顶棚，未直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。
符合

2

6.1.2 X射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。

根据平面布置分析，机房邻室不涉及儿科、产科等敏感科室，机房四周及楼上设计有相应的屏蔽防护措施，经屏蔽后辐射对机房四周（含楼上）场所的人员影响较小。
符合

3

6.1.3 每台固定使用的X射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；

本项目DSA设备设有单独的机房，DSA机房最小单边长3.8m，机房有效面积40.28m2，机房最小有效使用面积及最小单边长度满足要求。

符合

4

6.1.5 除床旁摄影设备、便携式X射线设备和车载式诊断X射线设备外，对新建、改建和扩建项目核技术改造、技术引进项目的X射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表2的规定“单管头X射线设备（含C形壁，乳腺CBCT）机房内最小使用面积不小于20m2，机房内最小单边长度不小于3.5m”

本项目DSA设备设有单独的机房，DSA机房最小单边长3.8m，机房有效面积40.28m2，机房最小有效使用面积及最小单边长度满足要求。
符合

5

6.2.1 不同类型X射线设备（不含床旁摄影设备和便携式X射线设备）机房的屏蔽防护应不低于“表3 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求”的规定“C形臂X射线设备机房有用线束方向铅当量和非有用线束方向铅当量均不得小于2mmPb”。

根据表10-2，DSA机房最小防护铅当量为机房顶面屏蔽3.4mm铅当量，满足标准2mmPb的要求。

符合

6

6.2.3 机房的门和窗关闭时应满足“表3 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求”的规定“C形臂X射线设备机房有用线束方向铅当量和非有用线束方向铅当量均不得小于2mmPb”的要求。

拟建DSA机房采用高铅玻璃进行防护，铅当量为4mmPb；铅门3樘，综合铅当量4.0mmPb，均满足标准2mmPb的要求。
符合

7

6.4.1 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。

本项目机房设有观察窗，其设置的位置可观察到受检者状态及防护门开闭情况。

符合

8

6.4.2 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

本项目机房内除该设备诊断有关物品带入外，禁止堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

符合

9

6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。

DSA机房设置通排风系统，新风机送风量11000m3/h，排风机风量300m³/h，通风良好。

符合

10

6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。

DSA机房患者通道防护门、医护通道防护门和污物通道防护门均设有电离辐射警告标志；门上方有醒目的工作状态指示灯，灯箱上设置有“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；并设有门灯联锁装置，候诊区设置放射防护注意事项告知栏，提醒无关人员注意辐射安全，防止无关人员进入。

符合

11

6.4.5 平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效联锁。

DSA机房拟各安装1樘平开防护门，设有闭门装置，2樘电动推拉门设有防夹装置，DSA曝光时，门外工作状态指示灯为红色；工作状态指示灯能与机房门有效联锁。

符合

12

6.4.6 电动推拉门宜设置防夹装置。

本项目2樘电动推拉门设有防夹装置，可以保证人员出入安全。

符合

13

6.4.7 受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

受检者不在机房内候诊，手术前，患者在患者缓冲间做好手术准备，由医护人员推至DSA机房内手术，陪检人员均在外等候，不进入DSA机房。

符合

14

6.4.10 机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。

机房出入门处于散射辐射相对低的位置，除受检患者和工作人员，其他人员均不可到达。
符合

15

6.5.1 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于“表4个人防护用品和辅助防护设施配置要求”基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。

拟为辐射工作人员配备个人防护用品各7套，为受检者配备0.5mmPb围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个；辅助防护设施：拟配备铅防护吊帘、床侧防护帘各2个
符合

16

6.5.3 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.025mmPb；介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。

医院为本项目医护工作人员配备相关防护用品，除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量均为0.5mm，保证医护人员手术期间的防护需求；医院为受检者配备相关防护用品，包括0.5mmPb的铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾和铅橡胶颈套、铅橡胶帽子；若需配备移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。

符合

17

6.5.4 应为儿童的X射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.5mmPb。

为儿童（受检者）的X射线检查配备儿童款围裙、颈套、铅橡胶帽子等保护相应组织和器官的防护用品和辅助防护设施2套，铅当量均为0.5mmPb。

符合

18

6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。

个人防护用品均妥善存放，不折叠放置。

符合

综上，本项目符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）相关要求。
10.4环保设施及投资分析

为了保证射线装置利用项目工作安全持续开展，建设必要的环保设施，配置监测仪器和个人防护用品。具体环保设施及投资见表10-5。

今后在实践中应根据国家发布的法规内容，结合医院的实际情况，及时补充必要的设施、设备，使之符合国家法规和满足实际需要。
表10-5 本项目环保投资估算一览表

类  别

设备、机房、人员

环保设施

投资金额

（万元）

备注

废气处理
机房
1套通排风系统
76
新增
电离辐

射防护
辐射防护主体设施工程费用
机房墙体、铅门、铅玻璃、防护涂料的安装施工
新增
铅悬挂防护帘、床侧防护铅帘
新增
专用防护设计
工作状态指示灯3套、门灯联锁装置3套、紧急按钮2个
新增
对讲系统1套
新增
规章制度

规章制度上墙
新增
警示标识

电离辐射警示标志8套、两区分划地贴等
新增
个人防护用品
项目涉及设备
工作人员：配备0.5mmPb的铅衣、铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套、铅橡胶帽子等共7套；受检者：围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个，（成人1套，儿童1套）
4
新增
监测仪器
项目涉及设备
便携式辐射环境监测仪1台，个人剂量报警仪2台，工作人员配备个人剂量计34个
2
新增
辐射项目环境影响报告

--
环境影响报告

6.4
--

其余检测

服务

--
设备性能、防护等检测服务

--

事故应急

应急物资储备
辐射应急药品、监测设备、防护装备等应急物资储备及演练

3

--

合计

91.4
--

本项目总投资约849.6万元，环保投资约91.4万元，占总投资的10.76%。

10.5三废的治理

10.5.1废气治理措施

本建设项目DSA在曝光过程中产生少量臭氧和微量氮氧化物，经过通风系统排风机外排至住院楼楼顶平台，经自然稀释后对周围环境影响不大。

10.5.2废水治理措施

本建设项目DSA采用数字成像，无废显、定影液产生；医护人员产生的生活污水和介入手术及清洗器械产生的医疗废水依托医院的污水处理站预处理达标后排入市政管网，排入会泽县污水处理厂处理。

10.5.3固体废弃物治理措施

本建设项目DSA采用数字成像，无需胶片，会根据患者的需要刻录光盘，光盘由患者带走并自行处理。介入手术过程中产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，依托医院医疗废物管理制度统一处置。医护人员产生的生活垃圾经医院垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。

10.5.4噪声治理措施

本项目DSA机房设置独立净化空调机组，通排风系统运行时会产生噪声，排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消音器，外机支架上面使用减振器处理，风机噪声通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减后，对周围环境影响不大。

综上所述，医院针对DSA机房产生的各项污染物采取了有效的污染防治措施。


表11环境影响分析

	11.1建设阶段对环境的影响

11.1.1装修施工的环境影响

本建设项目涉及的工作场所为会泽县人民医院住院楼17层，本项目DSA机房依托医院住院楼进行装修，目前尚未进行防护装修。本项目主要针对建筑物内部装修及设备安装，产生污染物主要包括废气、废水、噪声、生活垃圾及废弃的装修材料等。

（1）大气环境影响分析

DSA手术室屏蔽防护装修施工会产生少量扬尘、装修废气，但这方面的影响仅局限在医院内部。在装修时通过采用“环保型”油漆及涂料，加强通风、保持场所洁净、湿润将扬尘降至最低，对周围环境产生的影响可接受。

（2）声环境影响分析

本建设项目机房在装饰阶段会产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。选用低噪声设备，合理安排施工进度和作业时间，严禁夜间（22:00~6:00）施工作业。

（3）水环境影响分析

本建设项目施工期间，施工人员日常生活会排放一定少量的生活污水，依托医院现有化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终排入会泽县污水处理厂处理，不会对周围水环境产生大的影响。

（4）固体废物

本建设项目固体废弃物主要是生活垃圾、建筑垃圾。

①生活垃圾

本建设项目施工期生活垃圾产生量较少，应妥善处置，保持施工区域环境的洁净卫生。生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，在施工活动中，禁止破坏城市生态环境和随意抛撒垃圾的行为。

②建筑垃圾

本建设项目产生建筑垃圾主要是包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、废砖块等。建筑垃圾定点堆放，充分回收可利用的建筑垃圾后，由施工单位或承建单位与市政部门联系外运至指定的建筑垃圾堆放场处置。

综上，本建设项目工程量较小，施工期短。通过控制作业时间，合理安排好各种噪声施工机械使用时间，避开午休时间，禁止夜间施工，采用围挡，加强施工现场管理等手段，对周围环境影响不大。施工影响随着工程的结束而消失。

11.1.2安装调试阶段环境影响分析

射线装置安装由厂家专业人员完成，医院不得自行拆卸、安装设备。设备安装调试时，确保各项屏蔽措施落实到位，关闭防护门，在机房门外设立辐射警示标志与警戒线，禁止无关人员靠近，操作人员必须持证上岗并采取足够安全的个人防护措施，人员离开时机房必须上锁并派人看守。设备的安装和调试均在机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响可接受，本项目调试过程中开机曝光时间很短，臭氧、氮氧化物的产生量很少，经排风系统收集排放对周围环境影响较小。

11.2DSA运行阶段对环境的影响

11.2.1辐射环境影响分析

本项目运营期主要环境问题是射线装置开机曝光时产生的X射线。DSA运行分为透视和摄影两种模式。摄影（拍片）模式是指X射线系统曝光时，工作人员位于操作室，即为隔室操作方式。透视模式是指在透视条件下，工作人员近台同室进行介入操作。本环评采用预测方法分析本项目设备在正常运行期间对辐射工作人员及公众的辐射影响。
根据医院提供的资料，DSA机房防护及设备参数见下表。

表11-1  本项目DSA机房防护及设备参数一览表

DSA机房防护设施

四周墙体

顶棚

地面

防护门

观察窗

医护人员防护

四周墙体采用240mm厚实心砖新砌墙体，采用20mm厚硫酸钡进行防护，综合铅当量为4.17mmPb

120mm混凝土楼板，在顶棚楼面采用2mm厚铅板进行防护，综合铅当量为3.4mmPb。
120mm混凝土楼板，在地面采用30mm厚硫酸钡进行防护，铅当量为4.1mmPb。
综合铅当量为

4mmPb
铅当量为4mmPb
第一术者位：0.5mmPb铅悬挂防护屏及铅防护帘、铅衣、铅围脖、铅眼镜等防护用品（0.5mmPb）

第二术者位：铅衣、铅围脖、铅眼镜等防护用品（0.5mmPb）
DSA设备
技术参数

过滤材料

照射野

工作模式
减影

透视

最大管电压125kV，最大管电流1000mA
3mmAl
400cm2
最大常用电压95kV，最大常用电流600mA

最大常用电压75kV，最大常用电流12mA

DSA图像增强器对X射线主束有屏蔽作用，NCRP147号报告“Structural Shielding Design For Medical X-RayImaging Facilities”4.1.6节指出，在血管造影术中将使用图像增强器，可阻挡主射线，初级辐射的强度会大幅度地被病人、影像接收器和支撑影像接收器的结构减弱，因此血管造影用X射线装置屏蔽估算时可不考虑主束照射。因此，本次屏蔽计算重点考虑泄漏辐射和散射辐射对周围环境的辐射影响。

本项目拟配置的射线装置具有自动调强功能，减影时如果受检者体型偏瘦，功率自动降低；如果受检者体型偏胖，功率自动增强。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和功率通常留不小于30%的裕量，即管电压控制在100kV以下。本项目保守取医院减影和透视常用最大运行工况的参数进行计算。

1.关注点位设置
本项目关注点的选取主要考虑可能对工作人员或公众产生影响的区域。DSA在使用时，机头会在床旁一定范围移动，在屏蔽计算时，保守取设备球管靶点到四周墙壁最近处、观察窗和防护门外0.3m处，顶棚上方（楼上）距顶棚地面100cm，机房地面下方（楼下）距楼下地面170cm。人员受照剂量当量可能最大的位置作为关注点。DSA机房外各关注点位置，见图11-1~图11-2。
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注：图中尺寸为球管靶点到四周屏蔽体外立面距离。
图11-1  DSA机房外各关注点位置图
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图11-2  DSA机房楼上楼下各关注点位置图
根据DSA机房外各关注点位置，各关注点距离见表11-2。
表11-2  DSA机房外各关注点距离

编号

关注点位置

靶距关注点的距离（m）

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
8.217
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
8.213
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
8.249
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
3.96
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
4.576
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
4.507
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
3.62
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
7.803
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
3.35
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）漏射距离
5.12
j
DSA手术室上方（距顶棚地面100cm）散射距离
4.62
2.本项目关注点的辐射环境影响分析

根据《辐射防护导论》（方杰主编）中X射线机剂量率计算公式（3.1）而来，计算对距离靶点r（m）处由X射线机产生的初级X射线束造成的空气比释动能率，根据式11-1计算。
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式中：
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—对距离靶点r（m）处的由X射线机产生的初级X射线束造成的空气比释动能率；μGy/h；
I—管电流；mA；

δx—发射率常数，mGy/mA·min，本项目两台X射线过滤材料均为3mmAl，根据《辐射防护导论》附图3可知，保守取X射线过滤材料为3mmAl下的发射率常数，本项目减影95kV电压下，发射率常数约为5.9mGy·m2/（mA·min），透视75kV电压下，发射率常数为3.8mGy·m2/（mA·min）。

r0=1m；

r—距离靶点r（m）处由X射线机产生的初级X射线束造成的空气比释动能率，计算1m处剂量率时，取1m。

根据式11-1计算距离靶点1m处由X射线机产生的初级X射线束造成的空气比释动能率，详见下表；
表11-3  距离靶点1m处由X射线机产生的初级X射线束造成的空气比释动能率
设备

运行模式

过滤材料（Al）厚度（mm）

距靶1m处的发射率常数(mGy·m2/mA·min)

最大常用电压（kV）

最大常用电流（mA）

距靶1m处空气比释动能率(μGy/h）

DSA

减影

3
5.9
95

600

2.124×108
透视

3
3.8
75

12

2.736×106
（1）散射辐射剂量率估算

按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）附录C计算，见公式11-2。


[image: image47.wmf]g

1

1

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

α

β

α

β

αγX

e

B

........（式11-2）

式中：

B——屏蔽透射因子；

X——铅厚度；

α、β、γ——铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关拟合参数。

根据公式11-2，DSA机房各关注点屏蔽散射透射因子计算结果见表11-4。
表11-4  DSA机房各关注点散射透射因子计算结果

模式

编号
关注点位置
屏蔽铅当量（mmPb）
α

β

γ

B

95kV减影模式

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
4
2.507
15.33
0.9124
5.14E-06
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
4.17
2.507
15.33
0.9124
3.36E-06
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
4
2.507
15.33
0.9124
5.14E-06
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
4.17
2.507
15.33
0.9124
3.36E-06
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
4
2.507
15.33
0.9124
5.14E-06
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
4.17
2.507
15.33
0.9124
3.36E-06
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
4.17
2.507
15.33
0.9124
3.36E-06
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
4
2.507
15.33
0.9124
5.14E-06
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
4.1
2.507

15.33

0.9124

4.00E-06
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
3.4
2.507

15.33

0.9124

2.31E-05
75kV透视模式

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
4.17
3.067
18.83
0.7726
2.19E-07
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
4.17
3.067
18.83
0.7726
2.19E-07
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
4.17
3.067
18.83
0.7726
2.19E-07
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
4.17
3.067
18.83
0.7726
2.19E-07
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
4.1
3.067

18.83

0.7726

2.72E-07
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
3.4
3.067
18.83
0.7726
2.33E-06
注：减影电压保守按100kV（散射），透视电压保守按90kV选取拟合参数。本项目DSA减影最大管电压95kV，透视最大管电压75kV，查《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表C.2无75kV和95kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，因此保守采用表中90kV和100kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数。
根据李德平、潘自强主编《辐射防护手册》（第一分册）计算公式（10.10），患者体表散射屏蔽估算，并进行单位换算，公式如下式11-3
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式中：
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——预测点处的周照射剂量，μGy/h
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——每mA管电流产生的X射线在1m处的照射量率，μGy/h，
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取表11-3中的值
α——患者（照射体）对X射线的散射比，α=a/400查《辐射防护手册 第一分册》P437表10.1，摄影和透视保守按100kV下取值：a=0.0013(90˚散射)

s——散射面积，cm2，根据医院提供使用技术参数取400cm2
d0——源与患者（照射体）的距离，m，根据医院提供使用技术参数取0.8m
ds——患者（照射体）与预测点的距离，m
B——屏蔽透射因子；取表11-4中B值
据公式11-3和表11-4中DSA各关注点漏射透射因子值，本项目DSA机房各关注点散射辐射剂量率计算参数及结果列表见表11-5。

表11-5  各关注点散射辐射剂量率计算参数及结果
模式

编号
关注点位置
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(μGy/h)
减影

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
8.217
5.14E-06
3.28E-02
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
8.213
3.36E-06
2.15E-02
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
8.249
5.14E-06
3.26E-02
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
3.96
3.36E-06
9.24E-02
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
4.576
5.14E-06
1.06E-01
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
4.507
3.36E-06
7.14E-02
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
3.62
3.36E-06
1.11E-01
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
7.803
5.14E-06
3.64E-02
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
3.35
4.00E-06
1.54E-01
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
2.124E+08
3.25E-06
400
0.8
4.62
2.31E-05
4.67E-01
透视

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
8.217
3.69E-07
3.04E-05
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
8.213
2.19E-07
1.80E-05
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
8.249
3.69E-07
3.01E-05
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
3.96
2.19E-07
7.76E-05
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
4.576
3.69E-07
9.79E-05
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
4.507
2.19E-07
5.99E-05
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
3.62
2.19E-07
9.29E-05
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
7.803
3.69E-07
3.37E-05
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
3.35
2.72E-07
1.35E-04
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
2.736E+06
3.25E-06
400
0.8
4.62
2.33E-06
6.07E-04
（2）泄漏辐射剂量率估算

根据公式11-2，DSA机房各关注点漏射透射因子计算结果见表11-6。

表11-6  DSA机房各关注点漏射透射因子结果

模式

编号
关注点位置
屏蔽铅当量（mmPb）
α

β

γ

B

95kV减影模式

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
4
2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
4.17
2.5
15.28
0.7557
2.21E-06
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
4
2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
4.17
2.5
15.28
0.7557
2.21E-06
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
4
2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
4.17
2.5
15.28
0.7557
2.21E-06
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
4.17
2.5
15.28
0.7557
2.21E-06
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
4
2.5
15.28
0.7557
3.39E-06
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
4.1
2.5

15.28

0.7557

2.64E-06
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
3.4
2.5
15.28
0.7557
1.52E-05
75kV透视模式

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
4.17
3.067
18.83
0.7726
2.19E-07
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
4.17
3.067
18.83
0.7726
2.19E-07
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
4.17
3.067
18.83
0.7726
2.19E-07
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
4.17
3.067
18.83
0.7726
2.19E-07
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
4
3.067
18.83
0.7726
3.69E-07
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
4.1
3.067
18.83
0.7726
2.72E-07
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
3.4
3.067
18.83
0.7726
2.33E-06
注：减影电压保守按100kV（主束），透视电压保守按90kV选取拟合参数。本项目DSA减影最大管电压95kV，透视最大管电压75kV，查《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表C.2无75kV和95kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，因此保守采用表中90kV和100kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数。

泄漏辐射剂量率利用点源辐射进行计算，剂量率计算公式参考《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）中 5.2.1 b）给出的公式进行计算。
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式中：

HL——预测点处的泄漏辐射剂量率，μSv/h；

H0·f——距靶1m处的泄漏辐射在空气中的比释动能率，μGy/h，根据国际放射防护委员会第33号出版物《医用外照射源的辐射防护》“（77）用于诊断目的的每一个X射线管必须封闭在管套内，以使得位于该套管内的X射线管在制造厂规定的每个额定值时，离焦点1m处所测得的泄漏辐射在空气中的比释动能不超过1mGy/h”即1000μGy/h；

R——靶点距关注点的距离，m；

B——屏蔽透射因子，取表10-6的值；

    f—对有用束为1，对泄漏辐射为泄漏辐射比率；
根据公式11-4，各关注点位泄漏辐射剂量率计算参数及结果见表11-7。
表11-7  各关注点位泄漏辐射剂量率计算参数及结果

模式

编号
关注点位置
H0
（μGy/h）
R（m）
B

HL
（μGy/h）
减影

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
1.0×103
8.217
3.39E-06
5.02E-05
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
1.0×103
8.213
2.21E-06
3.28E-05
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
1.0×103
8.249
3.39E-06
4.98E-05
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
1.0×103
3.96
2.21E-06
1.41E-04
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
1.0×103
4.576
3.39E-06
1.62E-04
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
1.0×103
4.507
2.21E-06
1.09E-04
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
1.0×103
3.62
2.21E-06
1.69E-04
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
1.0×103
7.803
3.39E-06
5.57E-05
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
1.0×103
3.35
2.64E-06
2.35E-04
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
1.0×103
5.12
1.52E-05
5.80E-04
透视

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
1.0×103
8.217
3.69E-07
5.47E-06
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
1.0×103
8.213
2.19E-07
3.25E-06
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
1.0×103
8.249
3.69E-07
5.42E-06
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
1.0×103
3.96
2.19E-07
1.40E-05
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
1.0×103
4.576
3.69E-07
1.76E-05
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
1.0×103
4.507
2.19E-07
1.08E-05
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
1.0×103
3.62
2.19E-07
1.67E-05
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
1.0×103
7.803
3.69E-07
6.06E-06
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
1.0×103
3.35
2.72E-07
2.42E-05
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
1.0×103
5.12
2.33E-06
8.89E-05
（3）床旁手术位剂量率估算

根据医院提供资料，DSA手术室内仅存在透视操作情况，对于机房内职业人员，需考虑透视模式下受到的辐射剂量。参照《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）表B.1和图I.3规定：透视防护区检测平面上周围剂量当量率应不大于400μSv/h。

本项目辐射工作人员在手术室内操作时第一术者位身穿铅衣、戴铅围脖时同时受铅帘及铅屏风防护，铅当量为1mm铅当量，第二术者位身穿铅衣、戴铅围脖等，这些防护用品均为0.5mm铅当量。本项目考虑最不利影响，床旁手术位屏蔽铅当量按0.5mm铅当量计算。
本项目DSA透视最大管电压75kV，查《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表C.2无75kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，因此保守采用表中90kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数，查得铅对于90kV X射线辐射衰减的拟合参数α=3.067、β=18.83、γ=0.7726，根据（式11-1）计算可得，0.5mm铅当量防护用品对应的屏蔽透射因子约为0.0252，即医生在透视工况下的最大受照剂量率水平为10.08μSv/h。

（4）散射和泄漏总辐射剂量率估算

表11-8  各关注点的总辐射剂量率

工作

模式

编号
关注点位置
散射辐射剂量率（μSv/h）

泄漏辐射剂量率（μSv/h）

总辐射剂量率（散射+漏射）（μSv/h）

减影

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
3.28E-02
5.02E-05
3.29E-02
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
2.15E-02
3.28E-05
2.15E-02
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
3.26E-02
4.98E-05
3.26E-02
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
9.24E-02
1.41E-04
9.25E-02
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
1.06E-01
1.62E-04
1.06E-01
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
7.14E-02
1.09E-04
7.15E-02
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
1.11E-01
1.69E-04
1.11E-01
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
3.64E-02
5.57E-05
3.65E-02
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
1.54E-01
2.35E-04
1.54E-01
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
4.67E-01
5.80E-04
4.68E-01
透视

a
DSA机房西侧铅玻璃外30cm处（操作间）
3.04E-05
5.47E-06
3.59E-05
b
DSA机房西侧墙体外30cm处（操作间）
1.80E-05
3.25E-06
2.13E-05
c
DSA机房西侧铅门外30cm处（操作间）
3.01E-05
5.42E-06
3.55E-05
d
DSA机房北侧墙体外30cm处（洁净走廊）
7.76E-05
1.40E-05
9.16E-05
e
DSA机房北侧铅门外30cm处（洁净走廊）
9.79E-05
1.76E-05
1.16E-04
f
DSA机房东侧墙体外30cm处（03手术室）
5.99E-05
1.08E-05
7.07E-05
g
DSA机房南侧墙体外30cm处（污物通道）
9.29E-05
1.67E-05
1.10E-04
h
DSA机房南侧铅门外30cm处（污物通道）
3.37E-05
6.06E-06
3.98E-05
i
DSA机房下方（距楼下地面170cm）
1.35E-04
2.42E-05
1.59E-04
j
DSA机房上方（距顶棚地面100cm）
6.07E-04
8.89E-05
6.96E-04
床旁手术位
/
/
10.08
由表11-8可知，DSA机房各关注点（除第一、第二术者位外）辐射剂量率水平最大值为4.68E-01μSv/h，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）中“周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h”的限制要求。
2.剂量估算

根据本项目确定的评价范围，环境保护目标主要是医院辐射工作人员和周围停留的公众，由于电离辐射水平随着距离的增加而衰减，因此保守选取离辐射工作场所最近的四周环境各关注点附加剂量率进行剂量估算。

DSA减影曝光时，除存在临床不可接受的情况外工作人员均回到操作室进行操作，DSA透视曝光时，医生在手术间内近台操作，护士和技师不在手术间内。透视模式下需要近台操作医生的受照时间见表11-9，项目所致周围环境保护目标所致年有效计量估算见表11-10。

表11-9  本项目DSA拟定使用情况
使用科室

平均单台手术时间

单台手术曝光时间

年手术台数（台）
年出束时间（h）

减影

透视

减影

透视

心血管内科
40min
1.5min
15min
600
15
150
神经外科
60min
2min
15min
300
10
75
介入室
40min
2min
15min
300

10

75

肿瘤科
60min
2min
15min
300

10

75

合计

1500
45
375
根据本项目确定的评价范围，环境保护目标主要是医院辐射工作人员和周围停留的公众，由于电离辐射水平随着距离的增加而衰减，因此保守选取离辐射工作场所最近的四周环境各关注点及手术室最薄弱点剂量率进行剂量估算，对于居留因子，经常有人员停留的地方取1，有部分时间有人员停留的地方取1/4，偶然有人员经过的地方取1/8。
表11-10  项目所致周围环境保护目标所致年有效计量估算

主要环境保护目标
位置
附加剂量率（μSv/h）
出束时间（h/a）
居留因子
年有效剂量估算总和（mSv/a）
减影
透视
减影
透视
DSA职业人员
DSA手术室内
心血管内科医生

/

10.08
/

150
1
1.512
神经外科、介入室、肿瘤科医生
/
10.08
/
75
1
0.7565
DSA操作室
技师
3.29E-02
3.59E-05
45
375
1
1.49E-03
心血管内科护士
3.29E-02
3.59E-05
15
150
1
4.99E-04
神经外科、介入室、肿瘤科护士
3.29E-02
3.59E-05
10
75
1
3.32E-04
DSA公众
DSA机房东侧
手术室03、无菌物品间、无菌器械间、4间手术室

7.15E-02
7.07E-05
45
375
1
3.24E-03
DSA机房南侧
污物通道、医院内部走道、急诊楼、医技楼
1.11E-01
1.10E-04
45
375
1
5.04E-03
DSA机房西侧
设备间、储物间、污物通道、医院内部走道

3.29E-02
3.59E-05
45
375
1/4
3.73E-04
DSA机房北侧
洁净走道、污物暂存间、拖把清洗区、水表间、器械清洗间、公卫、杂物间、楼梯间、手术室02、手术室02操作间、手术室01操作间、手术室01、污物通道、2间手术室、洁品库、器械消毒间、器械清洗间、楼梯间、医院内部走道、食堂

1.06E-01
1.16E-04
45
375
1
4.81E-03
DSA机房上方

18楼设备层
4.68E-01
6.96E-04
45
375
1/8
2.69E-03
DSA机房下方
护士站办公室

1.54E-01
1.59E-04
45
375
1
6.99E-03
根据表11-10可知，对保护范围内的公众人员造成的最大年有效剂量保守取机房四周最大值为6.99E-03mSv/a，DSA评价范围内其他保护目标经距离衰减和墙体屏蔽防护，均小于等于6.99E-03mSv/a，低于公众年有效剂量管理限值0.25mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）和《云南省环保局关于〈在辐射安全许可工作中确定电离辐射安全管理限值请示〉的复函》（云环函[2006]727号）对公众照射的要求。

本项目心血管内科20名医生，10名护士，由2名医生、1名护士组进行手术，共9组执行排班制度开展手术；神经外科、介入室、肿瘤科每个科室10名医生、5名护士，由2名医生、1名护士进行手术，每个科室共5组执行排班制度开展手术，4个科室共配2名技师，每天安排1名技术进行DSA设备操作，执行排班制度。
每组辐射工作人员受照剂量见下表

表11-11本项目辐射工作人员年有效剂量估算（mSv/a）

DSA职业人员
位置
年有效剂量估算总和（mSv/a）

分组
平均每组人员年有效剂量(mSv/a）
DSA手术室内
心血管内科医生

1.512
2
0.756
神经外科、介入室、肿瘤科医生

0.7565
1
0.7565
DSA操作室
技师
1.49E-03
2
7.45E-04
心血管内科护士

4.99E-04
2
2.495E-04
神经外科、介入室、肿瘤科护士

3.32E-04
1
3.32E-04

本项目DSA对心血管内科手术位每组医生造成的最大年有效剂量估算为0.756mSv/a；对神经外科、介入室、肿瘤科手术位每组医生造成的最大年有效剂量估算为0.7565mSv/a；对操作室内每名技师造成的最大年有效剂量估算为7.45E-04mSv/a；对心血管内科每组护士造成的最大年有效剂量估算为2.495E-04mSv/a；对神经外科、介入室、肿瘤科每组护士造成的最大年有效剂量估算为3.32E-04mSv/a；低于职业年有效剂量管理限值5mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）和《云南省环保局关于〈在辐射安全许可工作中确定电离辐射安全管理限值请示〉的复函》（云环函[2006]727号）对职业人员及公众照射的要求。

3.叠加影响分析

本项目50m范围内无其他射线装置，本项目辐射工作人员中9名为放射科介入室原有辐射工作人，除操作本项目DSA外，还参与医院原有1台DSA介入室的手术。其余人员仅参与本项目DSA手术，故对9名为放射科介入室原有辐射工作人年有效剂量进行叠加计算，根据9名辐射工作人员2025年个人剂量检测报告，2025年9名辐射工作人员中个人剂量最大值为0.09mSv/a，本项目平均每组人员年有效剂量最大值为4.46mSv/a，叠加后年有效剂量最大值为4.55mSv/a，低于职业年有效剂量管理限值5mSv/a。满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）和《云南省环保局关于〈在辐射安全许可工作中确定电离辐射安全管理限值请示〉的复函》（云环函[2006]727号）对职业人员照射的要求。
11.2.2大气环境影响分析

本项目DSA在曝光过程中产生的臭氧、氮氧化物量很小，经过通风系统排风机外排住院楼楼顶平台，经自然稀释后对周围环境影响不大。

11.2.3水环境影响分析

（1）本项目DSA射线装置采用数字成像，不使用显影液和定影液，无洗片过程，无废显、定影液产生。本项目计划配备17名辐射工作人员，其中9名工作人员为医院原有工作人员，拟新增8名辐射工作人员，生活污水主要为洗及卫生间产生污水，参照《用水定额》（DB53/T 168-2026）中急诊部、门诊部通用型35L/(人•次)，则新增生活污水0.28m3/d、70m3/a；介入手术、清洗器械产生少量医疗废水量为0.3m3/台，每年手术量为1500台，平均每天6台手术，医疗废水量为1.8m3/d、450m3/a，医疗废水依托医院建设的污水处理系统处理后达标排放。

（2）依托污水处理站可行性分析

医院污水处理站位于医院东北侧，采用“格栅+调节+生化+过滤+消毒”工艺，规模为840m3/d。医院污水处理站处理最大水量为493m3/d，远小于设计规模，故本项目产生的废水依托医院污水处理设施处置可行。

11.2.4声环境影响分析

本项目DSA机房设置独立净化空调机组，通排风系统运行时会产生噪声，排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消音器，外机支架上面使用减振器处理，风机噪声通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减，对周围环境影响不大。
11.2.5固体废物环境影响分析

本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，会根据病人的需要刻录光盘，光盘由病人带走并自行处理，无废胶片产生；本项目计划配备9名工作人员，工作人员为医院建设项目原有人员，不新增生活垃圾。介入手术时会产生少量纱布、手套等医疗废物；医护人员在工作中会产生少量生活垃圾。根据建设单位提供资料，本项目医护人员均为医院原有工作人员，不新增生活垃圾；介入手术产生的医用器具和药棉、纱布、手套（每台手术预估医疗废物量1kg），每年手术量为1500台，平均每天6台手术，产生医疗废物6kg/d，1.5t/a。医疗废物委托曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司进行清运处置。

11.3事故影响分析

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）第四十条：根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级，见表11-12。
表11-12  辐射事故等级分级

事故等级

危害后果

特别重大辐射事故

Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。
重大辐射事故

Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。
较大辐射事故

Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。
一般辐射事故

Ⅳ类、Ⅴ类放射源丢失、被盗、失控，或放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。
本项目新增1台DSA，属于II类射线装置，对于X射线装置，当设备关机时不会产生X射线，不存在影响辐射环境质量的事故，只有当设备开机出束时才会产生X射线等危害因素。其X能量不大，曝光时间比较短，事故情况下，人员误入或误照射情况下，可能导致人员受到超过年剂量限值的照射，属于“一般辐射事故”。

11.3.1本项目DSA事故状态分析

Ⅱ类射线装置可能发生的三种事故工况：

情形1：病人通道开关装置和报警系统发生故障，导致无关人员误入正在运行的射线装置机房受到照射；

情形2：在病人通道防护门未关闭时即进行曝光，造成防护门附近人员受到照射；

考虑实际情况，情形1和情形2按照减影情况下病人通道门点位防护门未关闭时计算，曝光时间2min计算。

情形3：进行介入手术时，机房内的医生违规操作，未穿防护服即进行手术，致使机房内职业人员受到照射，以一台手术累计透视时间最长15min计算。

11.3.2事故情况下环境影响分析

1.不同事故情况下人员受到的有效剂量当量

根据以上可能发生的事故可以看出，事故情况下人员均处于非主束方向。

根据建设单位提供的资料，DSA一台手术累计透视时间最长为15min，事故情况下一台手术公众误入或未撤离最长受照时间为2min。

情形1、2按DSA关注点e无防护时考虑。按公式（11-5）、公式（11-6）及公式（11-7），本项目一台手术事故情况下工作人员及公众所受到的有效剂量当量见表11-13。
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H=μ×D                          （式11-7）

式中：
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：离射线装置rm处产生的照射量，R；
I：管电流（mA）或平均电子束流（μA）；

t：介入性血管造影的累计出束时间，min。

vr0 ：在给定的管电压和射线过滤情况下，距射线装置rom（ro＝1m）处，由单位管电流（1mA）造成的照射量率，R·mA-1·min-1；根据建设单位提供资料，透视操作最大管电压为75kV、管电流为12mA，减影操作最大管电压为95kV、管电流为600mA。第一术者位医生操作位置距离主射束距离r约为0.3m，第二术者位医生操作位置距离主射束距离r取0.6m。第二术者位医生操作位置距离主射束距离r一般活动范围为0.5m~1m范围，当r为0.5~0.6m范围内，距离手术床旁近，第二术者位医生工作时除受到铅衣、铅围脖等个人防护用品的防护，还受到床下铅帘的防护，因此实际受到了两次防护，受到有效剂量较小，当r为0.6~1m范围内，距离手术床旁更远，第二术者位医生工作时实际只受到铅衣、铅围脖等个人防护用品的防护，经过试算，保守取第二术者位医生操作位置距离主射束距离r为0.6m时，只受到铅衣、铅围脖等个人防护用品的防护，受到有效剂量最大，保守按取0.6计算。DSA过滤板采用3mmAl，据此查得1m处vr0=0.48R·mA-1·min-1（查《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）236页，图4.4c）。事故情况下第一术者位在设备自带铅防护帘防护下，防护能力相当于0.5mmPb。查《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）图10.5e，75kV时，本项目保守考虑，0.5mm铅当量对X射线的减弱因子f取0.01。由于事故不同人员误入位置处于射线非主射束方向，因此照射量率取主射束方向的1‰。

ro：距射线装置的单位距离，取1m；

r：预测点位距射线装置的距离，m；

f ：防护材料对X射线的减弱因子，无量纲；

D：离射线装置rm处产生的空气吸收剂量，Gy；

μ：转换因子，此处取1；

H：有效剂量，Sv。

表11-13  不同事故情况人员受到的有效剂量当量
事故情况

人员

与射线束之间最近距离（m）
防护情况

曝光方式

曝光时间

DSA致剂量当量估算（mSv）

情形1

情形2
DSA公众

4.276（非主射方向）

无防护

减影
2min

0.56 
情形3
职业

（第一术者位）

0.3（非主射方向）

设备自带铅防护帘（0.5mm铅当量），未穿铅衣

透视

15min

0.11 
0.3（非主射方向）

未使用铅玻璃防护，无防护

透视

15min

11
职业（第二术者位）

0.6（非主射方向）

无防护

透视

15min

2.75 
注：以正常工作时透视最大管电压75kV、最大管电流12mA；减影最大管电压95kV，最大管电流600mA进行计算。
从表11-13估算结果可以看出：

①情形1、情形2：病人通道开关装置和报警系统发生故障，导致无关人员误入正在运行的射线装置机房受到照射；在病人通道防护门未关闭时即进行曝光，造成防护门附近人员受到照射，这两种情形所致DSA公众最大剂量为0.56mSv，超过公众0.25mSv/a的行政管理限值，未超过职业人员1mSv/a的国家标准限值，未造成事故；

②情形3：机房内第一术者位在没有穿防护服有铅防护帘遮挡情况下，一台手术致医生所受剂量为0.11mSv，低于职业人员5mSv/a的行政管理限值，第一术者位医生未穿防护服且无铅防护帘遮挡情况下，一台手术致医生所受剂量为11mSv，超过职业人员5mSv/a的行政管理限值，未超过职业人员20mSv/a的国家标准限值，未造成辐射事故；机房内第二术者位医生在没有穿防护服且无铅防护帘遮挡情况下，一台手术致医生所受剂量为2.75mSv，低于职业人员5mSv/a的行政管理限值。

2.不同事故情况下人员受到超年剂量限值曝光时间

本项目工作人员和公众在不同事故情况下受到超年剂量限值曝光时间的计算见下表11-14。

表11-14  不同事故情况下人员受到超年剂量限值曝光时间
事故情况
人员

与射线束之间最近距离（m）
防护情况

年剂量限值

曝光

时间

情形1

情形2
公众（误入或未撤离）

4.276
无防护

1mSv

3.94min
情形3
第一术者位

0.3

医生在设备自带铅防护帘（0.5mm铅当量）后操作，未穿防护服，减弱因子为0.01

20mSv

45.46h
医生未使用铅防护帘遮挡，无防护

0.45h
第二术者位

0.6
医生不在铅防护帘后，未穿防护服，无防护

1.82h
从表11-14估算结果可以看出，①患者通道开关装置和报警系统发生故障，导致无关人员误入正在运行的射线装置机房受到照射；在患者通道防护门未关闭时即进行曝光，造成防护门附近人员受到照射，这两种情形受照射时间达到3.94min时所致剂量为1mSv/a，达到公众年剂量限值，可造成公众超剂量照射；②DSA室内第一术者位医生在未穿防护服有铅防护帘遮挡情况下，受照射时间达到45.46h时所致剂量为20mSv/a，达到职业年剂量限值，可造成职业人员超剂量照射；在未穿防护服且无铅防护帘遮挡情况下，受照射时间达到0.45h时所致剂量为20mSv/a，达到职业年剂量限值，可造成职业人员超剂量照射；③DSA第二术者位医生在未穿防护服且无铅防护帘遮挡情况下，受照时间达到1.82h时所致剂量为20mSv/a，达到职业年剂量限值，达到职业年剂量限值，可造成职业人员超剂量照射。

《云南省生态环境厅辐射事故应急预案（2022年修订）》（云环发[2022]4号）规定：根据辐射事故的性质、程度、可控性和影响范围等因素，将辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。本建设项目可能发生的事故“属于放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超年剂量限值的照射”，为一般辐射事故。

11.3.3事故应急措施

（1）射线装置发生紧急事故时，应立即按下紧急停止按钮。

（2）发生辐射事故时（包括：发生人员误闯、防护门未关到位、手术医师未严格佩戴个人防护用品），应由当时工作人员进行迅速处置，包括：暂停手术和检查；迅速采取补救措施。
11.3.4事故风险防范措施

对前述本项目X射线装置可能发生的事故情况，为了防止其发生，应采取多种风险防范措施：

情形1：病人通道开关装置和报警系统发生故障，导致无关人员误入正在运行的射线装置机房受到照射；

措施：医院定期对铅门开关装置和报警系统进行维护检查，手术时在防护门完全关闭后方可进行曝光；

情形2：在病人通道防护门未关闭时即进行曝光，造成防护门附近人员受到照射；

措施：确认关闭防护门后方可启动设备曝光；
情形3：进行介入手术时，机房内的医生违规操作，未穿防护服即进行手术，致使机房内职业人员受到照射；
措施：医院加强管理，辐射工作人员在进行辐射工作时必须穿戴防护用品，并佩戴个人剂量计和携带个人剂量报警仪，严禁在无任何防护措施情况下进行曝光；
本项目各种安全措施及设施，满足国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中规定要求，医务人员须严格执行各种安全规章制度，按规范正确操作，即可减少或杜绝人员误入和超剂量照射事故的发生。


表12辐射安全管理
	12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条第一款要求“使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。”

目前，医院已在院内发布《会泽县人民医院关于调整辐射安全领导小组成员的通知》（会医发〔2023〕35号），并对其领导小组进行了职责分工（附件9），辐射安全管理委员会负责会泽县人民医院辐射安全管理具体工作，确定各部门职责有：组织制定和完善辐射安全管理制度和操作流程；定期组织对从事辐射性诊疗工作场所、设备、防护设施和人员进行辐射安全检测、监测和检查，并建立相应的档案；负责对全院辐射安全工作的监督和检查；组织辐射安全知识的宣传、培训和法规教育；监督从事辐射性检查工作人员定期接受专业知识培训和考核；发现辐射病症状，立即进行有关方面的检查，做到早发现、早诊断、早治疗；会同有关部门调查处理辐射安全事故。

本项目拟配17名辐射工作人员，其中8名已取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单，9名未取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单，根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部，公告2019年第57号）的规定，医院应尽快安排本项目9名未取得核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单辐射工作人员参加学习、考核，在操作II类射线装置前须持证上岗。
12.2辐射安全管理规章制度

1.规章制度执行与落实情况

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和云南省核技术利用辐射安全和防护监督检查大纲（2021年版）的相关要求，使用射线装置的单位应当具备健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制度、辐射工作场所现场监测制度、方案等，制度制定情况见下表，
表12-1  管理制度汇总一览表

序号

检查项目

制度制定

是否需要完善

落实情况

1

综合

管理

辐射防护和安全保卫制度

已制定《辐射防护和安全保卫制度》
不需要完善

已落实
2

安全操作规程

已制定《DSA操作规程》
需要完善本项目《DSA操作规程》
/
3

设备检修维护制度

已制定《辐射装置检修维护制度》
不需要完善

已落实
4

辐射安全管理机构设置

已发布《会泽县人民医院关于调整辐射安全领导小组成员的通知》（会医发〔2023〕35号）
不需要完善

已落实
5

射线装置管理制度

已制定《射线装置管理制度》
不需要完善

已落实
6

监测

监测方案

已制定《辐射工作场所监测制度方案》
需要完善本项目《辐射监测方案》
/
7

监测仪器检验与刻度管理

已制定《监测仪器检验与刻度管理制度》
不需要完善

已落实
8

人员

管理

辐射工作人员资质管理

已制定《辐射工作人员资质管理制度》
不需要完善

已落实
9

辐射工作人员岗位职责管理

已制定《辐射工作人员岗位职责管理》
不需要完善

已落实
10

辐射工作人员健康管理制度

已制定《辐射工作人员健康及个人剂量管理制度》
不需要完善

已落实
11

辐射工作人员个人剂量管理

已制定《辐射工作人员健康及个人剂量管理制度》
不需要完善

已落实
12

辐射工作人员培训制度

已制定《辐射工作人员培训制度》
不需要完善

已落实
13

事故

应急

辐射事故应急管理制度及方案

已制定《辐射事故应急预案》

不需要完善
已落实
医院需制定《DSA操作规程》；需制定本项目《辐射工作场所监测制度方案》。
综上，医院已制定的制度较完备且具有一定的可行性和针对性，能够根据辐射安全管理规章制度对医院辐射工作加强管理，并落实专人负责，确保各项辐射安全管理规章制度落实到位，并定期对辐射安全控制效果进行评议。从事辐射诊疗的工作人员必须严格按照制定的规章制度和应急处理措施进行辐射诊疗工作，本建设项目运行后，辐射工作人员必须严格按照各项规章制度开展介入放射工作。辐射安全管理规章制度上墙时尺寸大小要适宜读取查看，并张贴于工作场所墙面醒目处。

医院经完善相应规章制度和环评要求后符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和云南省核技术利用辐射安全和防护监督检查大纲（2021年版）的相关要求。

12.3辐射监测

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》及相关管理要求，医院应为辐射工作人员配备个人防护用品和个人剂量计，同时配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、X-γ辐射监测仪等。

医院拟建立放射性诊疗项目的辐射监测方案，每年1～2次对项目涉及的设备四周屏蔽措施进行监测、检查；同时接受生态环境部门开展的辐射监督（监测）检查。项目运行过程中，每年应请具备资质的监测单位对工作场所辐射情况进行监测，判断射线装置是否处于有效屏蔽状态，防止意外发生。年度监测报告附录到《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，上报当地生态环境主管部门。

医院拟为所有辐射工作人员配备个人剂量计，保证所有辐射工作人员在进行辐射工作时佩戴个人剂量计，每90天定期送相关专业单位监测个人剂量，并建立个人剂量健康档案。并对监测结果及时分析，若监测结果存在超过个人剂量管理限值的情况，应及时查明原因，及时解决，将监测数据编入《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，上报当地生态环境主管部门。

（1）个人剂量监测

为测量本项目辐射工作人员（医用射线装置操作人员）在一段时间的受照剂量，借以限制辐射工作人员的剂量当量和评价工作场所的安全情况，医院须为本建设项目辐射工作人员配备个人剂量计并进行个人剂量监测（外照射个人剂量监测）。医院设有专人负责个人剂量监测管理（每90天送给有资质单位监测一次），并建立辐射工作人员个人剂量档案。

（2）工作场所监测

医院拟配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、X-γ辐射监测仪等，定期或不定期对项目中涉及的场所四周屏蔽措施进行监测、检查；同时接受生态环境主管部门开展的辐射环境监督（监测）检查。
设备配置：本项目机房拟配备1台X-γ辐射监测仪和2台个人剂量报警仪。

监测要求：

①监测项目：X-γ辐射空气吸收剂量率；

②监测频率：委托有监测资质单位至少每年监测1次，监测报告附录到年度评估报告中，监测数据应存档备案；医院每季度自行监测、检查一次，确保设备正常运行，屏蔽措施到位和环保措施正常运行；

③监测范围：在运行前对屏蔽墙外30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行一次监测；运行中，对屏蔽墙外30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行巡测，并选择部分关注点位（机房防护门及缝隙处、穿墙孔洞、操作室操作台、机房内第一术者位、机房内第二术者位、机房屏蔽墙外30cm处、楼上区域等）开展X-γ辐射空气吸收剂量率（开关机时各测量一次）监测；

④监测设备或监测单位：医院所购买的监测仪器需按照国家规定进行计量检定。如果医院不具备监测条件的需委托有监测资质的单位进行监测。

医院针对核技术利用建设项目已经制定了相应的辐射监测计划，规定了监测项目、监测频次、监测范围等内容，但需要根据本环评制定的监测计划进行完善后执行，本项目监测计划见下表12-2。

表12-2  项目监测计划一览表

项目

监测项目

监测频度

监测范围

监测设备

自主监测
X-γ辐射空气吸收剂量率
每季度至少1次
在运行前对屏蔽墙外30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行一次监测；运行中，对屏蔽墙外30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行巡测，并选择部分关注点位（机房防护门及缝隙处、穿墙孔洞、操作室操作台、机房屏蔽墙外30cm处、楼上、楼下区域、DSA机房底座穿楼板楼下位置等）开展X-γ辐射空气吸收剂量率（开关机时各测量一次）监测，作为定期监测点位
X-γ

辐射监测仪
委托监测

X-γ辐射空气吸收剂量率

竣工环保验收监测

在运行前对屏蔽墙外30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行一次监测；运行中，对屏蔽墙外30cm处的X-γ辐射空气吸收剂量率进行巡测，并选择部分关注点位（机房防护门及缝隙处、穿墙孔洞、操作室操作台、机房内第一术者位、机房内第二术者位、机房屏蔽墙外30cm处、楼上、楼下区域、DSA机房底座穿楼板楼下位置等）、保护目标开展X-γ辐射空气吸收剂量率（开关机时各测量一次）监测。

X-γ

辐射监测仪

编制辐射防护年度评估报告（每年1次）

辐射安全许可证变更、重新申领
职业性外照射个人剂量

每90天送给有监测资质的单位监测

本项目辐射工作人员

个人剂量计

12.4辐射事故应急

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的要求，在该项目建成后针对该项目专门成立辐射事故应急领导小组，并明确小组成员的职责。辐射事故应急小组负责辐射事故的应急处置以及日常工作中的辐射防护管理。
按《云南省生态环境厅突发环境事件应急响应预案（2022年修订）》（云环发[2022]4号）的规定判别，本项目射线装置可能发生的辐射事故为一般辐射事故。一旦发生辐射事故，建设单位应立即启动本单位的辐射事故应急预案，采取必要应急措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门报告。可能造成人员超剂量照射的，同时向当地卫生行政部门报告。

为提高本单位对突发辐射事故的处理能力，最大程度地预防和减少突发辐射事故的损害，保护环境，保障医院职业工作人员和公众的健康与生命安全，医院已制定了辐射事故应急预案（见附件13），应急预案内容主要有：
（1）辐射事故应急机构和职责分工；（2）辐射事故报告和应急响应措施

；（3）辐射事故的调查和处理；（4）辐射事故的信息公开；（5）辐射事故应急终止。

医院制定了辐射事故应急预案，后续运营中需对辐射事故应急预案进行修订，明确应急人员的组织及联系方式，细化应急处置工作程序等相关内容。

医院应重视辐射事故应急工作，专门组织所属人员对《辐射事故应急预案》进行完善和修订，内容详实、具体、可操作性强，辐射工作人员能够依照辐射应急预案进行上报、处理突发情况。

医院定期组织应急演练，从中总结经验和不足，以确保一旦发生辐射安全事故，相关人员能够积极应对，妥善处理。

平时能够定期组织学习、考核，加强演练，使每名辐射工作人员熟练掌握辐射事故应急处置突发情况。

已制定的辐射事故应急预案基本可行，建议根据本医院的实际情况，结合本医院的防护措施及防护能力进一步完善辐射事故应急救援预案，提高应急预案的可行性，本项目运行前，医院拟完善、修订辐射事故应急预案。

12.5建设单位使用II类射线装置具备能力分析

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的相关管理要求，医院在本项目运营前应确保具备使用II类射线装置的条件，如设置辐射安全与环境保护管理机构、制定辐射安全管理制度、满足辐射防护的场所、有效的安全防护措施、具备取得辐射安全与防护培训证书的人员、有效的防护用品及监测仪器，以及人员的个人剂量监测及职业健康体检等。

结合本项目拟采取的辐射防护措施，对医院从事辐射活动能力进行分析评估，并就不足之处提出相应的完善要求。医院使用II类射线装置应具备的能力条件与要求的符合性分析见表12-3。

表12-3  本项目使用II类射线装置应具备的条件及符合性分析一览表

序号

应具备

的条件

规定要求

落实情况

报告要求

1

放射性诊疗项目的屏蔽设计

放射性诊疗项目机房建筑（包括辐射防护墙、门、窗）的防护厚度应充分考虑X射线直射、散射、漏射效应。
建设单位已请有资质的单位进行机房防护设计并出具防护设计施工方案，建设单位应请有资质单位按照设计方案进行修建，按照设计单位的设计建造DSA机房，能满足环评需要。
建设单位应按计划认真做好相应的防护工作，做好日常监测。
2

安全

联锁

射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

建设单位拟在DSA控制台上设置1个紧急停机按钮、机房内机器操作面板上设置1个紧急停机按钮，在每个机房患者通道防护门、医护通道防护门和污物通道防护门分别设置门灯联锁、警示标志。

建设单位要严格执行相关操作规程、检修、检验工作，定期维护，确保辐射安全。

3

紧急制动装置

在诊断、诊疗室内墙上应安装多个串联并有明显标识的“紧急止动”开关，该开关应与控制台上的“紧急止动”按钮联动。一旦按下按钮，放射性诊疗设备的高压电源被切断。

在DSA控制台上设置1个紧急停机按钮、机房内机器操作面板上设置1个紧急停机按钮，该装置与设备联锁，使误留于室内人员可通过紧急制动按钮使照射终止。

运营时严格按计划执行，定期维护，确保辐射安全。

4

警示

标志

射线装置机房防护门外及与其他公共场所相连接处应设置固定的电离辐射警告标志和工作状态指示灯，控制区边界应设置明显可见的警告标识。

每个机房工作区域患者通道防护门、医护通道防护门和污物通道防护门分别设置警示标志和工作状态指示灯。

落实控制区、监督区的划分，设置警戒线和警示标志。

5

通风

系统

放射性诊疗项目机房内应设置相应排风量的通风系统，使臭氧浓度低于国家标准要求。

机房安装通排风系统

定期维护，满足通排风和防护屏蔽要求。

6

管理人员要求

使用Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

医院已成立了专门的辐射安全防护管理机构，指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作，以文件形式明确了各成员的管理职责。

确保有符合要求的辐射安全与环境保护工作管理人员开展这方面的工作。

7

操作人员要求

从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。

项目涉及的辐射工作人员有8人已取得辐射安全与防护培训并取得培训合格证，1人在项目运行前已取得辐射安全与防护培训并取得培训合格证。
辐射工作人员须按规定参加生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习相关知识并参加考核。

8

辐射安全许可证

必须取得省级环境保护行政主管部门颁发的辐射安全许可证。

医院目前持有《辐射安全许可证》（云环辐证[02205]），有效期为2026年01月15日至2030年09月29，使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

本项目审批完成后，应重新申领《辐射安全许可证》。

9

设备

维护

每个月对本项目诊疗设备的配件、机电设备和监测仪器，特别是安全联锁装置，进行检查、维护。

定期对本项目诊疗设备进行检查、及时维护更换部件。

医院应按计划认真做好相应的防护工作，完善相关制度和记录。

10

个人剂量管理

每名放射性仪器设备的操作人员应配备1个个人剂量计。个人剂量计应编号并定人佩戴，定期送交有资质的检测部门进行测量，并建立个人剂量档案。

为本项目新增辐射工作人员配备配备个人剂量计，并按要求进行送检，建立个人剂量档案。
严格要求工作人员正确佩戴个人剂量计上岗，每90天定期送检，并对检测结果及时分析，对检测结果存在超过个人剂量管理限值的情况及时上报查明原因，及时解决，个人剂量档案应终身保存。

11

档案

记录

应建立设备运行、维修、辐射环境监测记录、个人剂量管理及维修记录制度，并存档备查。

为本项目辐射工作人员配备配备个人剂量计，并按要求进行送检，建立个人剂量档案。本项目医院拟建立设备运行、维修、辐射环境监测记录档案。

医院应及时更新妥善保存相关档案。

12

辐射监测方案

应建立放射性诊疗项目的日常辐射监测方案。

已制定《辐射环境监测方案》，本项目运营前制定本项目《辐射环境监测方案》。

项目运行后每年至少委托有资质的单位进行一次辐射环境监测，建立监测技术档案，监测数据定期上报生态环境主管部门备案。
13

辐射防护安全管理制度
有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。

建设方已制定《辐射防护和安全保卫制度》《DSA操作规程》《辐射装置检修维护制度》《会泽县人民医院关于调整辐射安全领导小组成员的通知》（会医发〔2023〕35号）《射线装置管理制度》

《辐射工作场所监测制度方案》《监测仪器检验与刻度管理制度》《辐射工作人员资质管理制度》《辐射工作人员岗位职责管理》《辐射工作人员健康及个人剂量管理制度》《辐射工作人员健康及个人剂量管理制度》 《辐射工作人员培训制度》
医院应及时补充完善更新各项制度，并妥善保存相关档案。
14

废物处理方案

应具有确保项目产生固体废物、废水、废气达标排放的处理能力或者可行的处理方案。

本项目产生的固体废物和废水具有可行的处理方案，对项目运用过程中产生的废气采用通排风系统排出。
医疗废物和医疗废水应与办公垃圾和生活污水分开收集或处理。
15

辐射事故应急预案

有完善的辐射事故应急措施。

医院制定了《辐射事故应急预案》。

预案应明确应急人员联系方式，细化应急处置工作程序等相关内容，将事故发生的概率和事故危害控制到最低程度。
16
质量保 证

使用放射性同位素和射线装置进行放射诊疗的医疗卫生机构，应当依据国务院卫生主管部门有关规定和国家标准，制定与本单位从事的诊

疗项目相适应的质量保证方案。

医院已制定《质量保证大纲和质量控制计划》
医院应遵守质量保证监测规范，按照医疗照射正当化和辐射防护最优化的原则，避免一切不必要的照射，并事先告知患者和受检者辐射对健康的潜在影响。
根据表12-3所述，通过对照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》中关于使用射线装置应具备的条件要求，本项目DSA机房屏蔽防护设计满足辐射防护要求，各种辐射防护措施设计较齐全，医院在落实以上各项辐射安全和防护措施以及辐射安全管理措施后，医院将具备使用本项目DSA的综合能力，具备了《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》使用射线装置的单位申领许可证应具备的条件，具备了使用本次评价1台DSA（Ⅱ类射线装置）的能力。


表13结论与建议

	13.1结论
1.项目概况

本项目拟在会泽县人民医院住院楼17层建设1间DSA手术室及其辅助用房，新增1台DSA，型号未定，最大管电压125kV、最大管电流1000mA，属于Ⅱ类射线装置。

本项目总投资约849.6万元，环保投资约91.4万元，占总投资的10.76%。

2.产业政策符合性及规划符合性结论

本建设项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第十三项“医药”中第4款“高端医疗器械创新发展：新型基因、蛋白和细胞诊断设备，新型医用诊断设备和试剂，高性能医学影像设备，高端放射治疗设备，急危重症生命支持设备，人工智能辅助医疗设备，移动与远程诊疗设备，高端康复辅助器具，高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业发展政策。

本项目不涉及新增用地，用地性质为医疗用地，符合国家、地方相关产业政策，符合相关规划。

3.本项目选址及平面布置合理性分析

（1）选址合理性分析

本项目位于会泽县古城街道办事处瑞祥路2号会泽县人民医院住院楼17层，在医院用地红线范围内，不涉及生态敏感区，不在曲靖市生态保护红线范围内。本项目50米评价范围内包括北侧医院食堂、急诊楼、医技楼。

DSA机房四邻及楼上不涉及产科、儿科等敏感科室，50米评价范围无自然保护区、风景名胜区、学校、名胜古迹等环境敏感点。本项目DSA手术室进行辐射屏蔽防护设计，通过采取有效屏蔽措施后对周围环境影响较小，项目选址合理可行。
（2）项目平面布置合理性分析

本项目DSA机房四邻区域及楼上楼下区域不涉及新生儿及婴幼儿诊疗、产科等。本项目设置医护通道、病人通道及污物通道，避免不同人员交叉影响，本建设项目DSA机房位置相对独立，人流较少，降低了公众受到照射的可能性。本项目总平面布置合理。

4.项目代价利益分析

本项目在使用时患者、医护人员及周围的公众可能会受到一定的照射剂量，但本项目的建设能满足患者多层次、多方位、高质量、文明和及时就诊需求，提高对疾病的诊治能力。核技术应用项目的开展，可达到一般非放射性诊治方法所不能及的诊断及治疗效果，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用。本项目经采取防护措施、设施后，职业人员、公众人员受照射的预测结果低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）标准要求。本项目开展所带来的利益大于所付出的代价，符合辐射防护“实践的正当性”原则。

5.辐射环境质量现状

DSA拟建场所及辅助用房的γ辐射剂量率测量值在0.029~0.030μGy/h之间；医院四周及保护目标的γ辐射剂量率测量值在0.034~0.040μGy/h之间。DSA拟建场所X-γ辐射剂量率水平与医院背景值相当，属于医院正常X-γ辐射水平，本项目拟建场所属于所在区域正常辐射水平范围内。

6.环境影响评价结论

（1）辐射防护措施有效性结论

本建设项目DSA所在机房均采取了实体防护和专业辐射防护措施，防护效果满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）的要求。设备自带有辐射防护设施，医院制定了有针对性的操作规程，医务人员工作时穿戴铅衣、铅帽、铅围脖等辐射防护用品。通过以上各项防护措施的综合使用，可有效地防止X射线产生的辐射影响，满足对公众和职业人员所致剂量低于本次评价的管理限值要求。

（2）辐射环境影响分析结论

①通过对本项目DSA机房的辐射环境影响预测分析，本项目DSA在正常运行情况下，四周、楼上及楼下环境各关注点附加剂量率值及叠加值均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）中“周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h”的限制要求。

②本项目DSA对操作医生、技师、护士造成的最大年有效剂量低于职业年有效剂量管理限值5mSv/a；对保护范围内的公众人员造成的最大年有效剂量低于公众年有效剂量管理限值0.25mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）和《云南省环保局关于〈在辐射安全许可工作中确定电离辐射安全管理限值请示〉的复函》（云环函[2006]727号）对职业人员及公众照射的要求。

③本项目原有9名辐射工作人员除从事本项目辐射相关工作，还参与医院原有1台DSA的手术，叠加后原有9名辐射工作人员造成的最大年有效剂量低于职业年有效剂量管理限值5mSv/a；对保护范围内的公众人员造成的最大年有效剂量低于公众年有效剂量管理限值0.25mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）和《云南省环保局关于〈在辐射安全许可工作中确定电离辐射安全管理限值请示〉的复函》（云环函[2006]727号）对职业人员及公众照射的要求。
（3）大气环境影响分析结论

①施工期：DSA手术室屏蔽防护装修施工、辅助用房装修会产生少量扬尘、装修废气，但这方面的影响仅局限在医院内部。在装修时通过采用“环保型”油漆及涂料，加强通风、保持场所洁净、湿润将扬尘降至最低，对周围环境产生的影响可接受。
②运营期：本项目DSA在曝光过程中产生的臭氧、氮氧化物量很小，本项目废气经排风系统排至住院楼楼顶平台，自然稀释对大气环境影响不大。

（4）水环境影响分析结论

①施工期：本建设项目施工期间，施工人员会产生一定少量的生活污水，依托医院现有化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终排入会泽县污水处理厂处理，不会对周围水环境产生大的影响。

②运营期：本项目DSA射线装置采用数字成像，不使用显影液和定影液，无洗片过程，无废显、定影液产生。本项目产生的生活污水、医疗废水依托医院污水处理站处理后达标后，通过市政管网排入会泽县污水处理厂处理，项目对周边水环境影响较小。

（5）声环境影响分析结论

①施工期：施工单位通过选取低噪声的施工机械，加强施工管理，合理的安排施工时间、加强施工现场的管理等措施后，施工期间施工噪声对周围声环境影响较小。

②运营期：本项目DSA手术室机排气风机选用低噪音类型设备，噪声值≤50dB(A)，排风、新风(送风)管道上设置有消音器，外机支架上面使用减振器处理，风机噪声通过降噪措施降噪后，经过墙体阻隔和距离衰减，对周围环境影响不大。
（6）固体废物影响分析结论

①施工期：本建设项目固体废弃物主要是生活垃圾、建筑垃圾。生活垃圾收集后施工人员产生少量生活垃圾依托医院生活垃圾收集系统处置，在施工活动中，禁止破坏城市生态环境和随意抛撒垃圾的行为。建筑垃圾定点堆放，充分回收可利用的建筑垃圾后，由施工单位或承建单位与市政部门联系外运至指定的建筑垃圾堆放场处置。采取以上措施后对周围环境影响较小。

②运营期：本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，会根据病人的需要刻录光盘，光盘由病人带走并自行处理，无废胶片产生。本项目产生的生活垃圾经医院垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运，医疗废物委托曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司进行清运处置，本项目产生的固废对周边环境影响较小。
7.事故情况下辐射环境影响评价结论

根据事故情况估算结果，本项目DSA事故情况下可能产生的后果按《云南省生态环境厅突发环境事件应急响应预案（2022年修订）》（云环发[2022]4号）中规定判断，属于一般辐射事故。

医院在发生辐射事故情况下，启动应急预案并采取防护措施，可以有效控制辐射事故对环境的影响。

8.核技术利用医疗设备使用与安全管理的综合能力结论

医院拥有专业的辐射工作人员和辐射安全与环境保护管理机构，有符合国家环境保护标准、职业卫生标准和安全防护要求的场所、设施和设备；建立了较为完善的辐射安全管理制度、辐射事故应急措施；本项目按照本报告及专家提出的要求进行安排落实，具备了《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》使用射线装置的单位申领许可证应具备的条件，具备了使用本次评价1台DSA（Ⅱ类射线装置）的能力。

9.项目建设的环保可行性总结论

本建设项目符合国家产业政策，本建设项目开展所带来的利益是大于所付出的代价的，符合辐射防护“实践的正当性”原则；正常工况下，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）及云南省生态环境厅对职业人员及公众照射的要求，医院在落实本报告提出的措施后具备对本项目评价的1台Ⅱ类射线装置（DSA）的使用和管理能力。只要严格落实本报告提出的环境保护措施，本建设项目的运营从辐射安全和环境保护的角度是可行的。

	13.2建议和承诺

1.建议与要求
（1）医院每年要将辐射环境保护经费开支列入年度预算中，使辐射环境保护工作有充足的经费保障，切实将辐射环境保护工作落到实处。

（2）定期对辐射防护设施及监测设备检查，检测设备定期送检，对辐射工作场所进行自主监测，并保存好监测数据，项目运营后对本项目产生的医疗废水、噪声委托第三方进行检测。

（3）隐蔽工程需留下影像资料，如机房铅板安装、地面硫酸钡涂料厚度、顶棚铅板厚度、铅门铅玻璃安装、通风管穿墙防护、电缆穿墙防护等影像资料，以备后期查验；做好项目文本存档及各种台账管理。防护工程需要严格按照设计方案进行施工，确保门缝、铅玻璃四周、穿墙管线缝隙防护符合相关要求。
（4）定期进行辐射事故应急演练，检验应急预案的可行性、可靠性、可操作性，不断完善辐射事故应急预案。

（5）根据国家及地方最新出台的法律法规，对医院相关制度进行更新完善。

2.承诺

（1）项目应按照国家相关法律法规要求进行验收。

（2）医院应合理分配医生的手术量，尽量做到平均分配，以防因手术量过多造成个人剂量超过管理限值要求。

（3）一旦发生辐射安全事故，立即按医院应急处理预案进行处置，并及时逐级上报生态主管部门。

（4）对新增辐射工作人员及培训合格期满人员安排参加生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习相关知识并参加考核，考核合格后方可上岗，为所有辐射工作人员配备个人计量计，并督促其正确佩戴，定期送检。

	13.3项目竣工验收

建设项目竣工后，根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范  核技术利用》（HJ1326-2023），建设项目中辐射防护和安全措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。竣工环保验收“三同时”措施见表13-1。

表13-1  本项目竣工环保验收“三同时”措施一览表

项目

验收内容

备注

程序合法性

环保手续

环评项目批复

/

设备参数

设备参数与环评一致

/

辐射安全与环境保护管理机构

设置辐射安全与环境保护管理机构，或者指定专职人员负责辐射安全与环境保护管理工作

医院成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作，以文件形式明确了各成员的管理职责。

/

环保措施

屏蔽措施

DSA机房最小单边长度、有效使用面积以及屏蔽防护水平满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）的要求。

/

安全措施

DSA机房患者通道防护门、污物通道防护门和医护通道防护门处设计有工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害，灯亮勿入”的可视警示语句，且工作状态指示灯与各自该点处的防护门能有效联动；

DSA机房所有防护门表面均设计有电离辐射警告标志及中文警示说明；DSA机房所有防护门设计有闭门装置；

射线装置控制台上、诊疗床操作面板上各设置1个紧急停机按钮，使误留于室内人员可通过紧急制动按钮使照射终止。

DSA机房安装有对讲系统。

/

通风措施

DSA机房配备通排风系统。

/

监测仪器和防护用品

辐射监测仪

配备1台X-γ辐射监测仪。

/
个人剂量报警仪

配备2台个人剂量报警仪。

/

防护用品

本项目拟为辐射工作人员配备7套，为受检者配备围裙或方巾2套、颈套2套，铅橡胶帽子2个（其中成人1套、儿童1套）
辅助防护设施：铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护帘
/

辐射安全管理制度

辐射安全管理相关制度

《辐射防护和安全保卫制度》《DSA操作规程》《辐射装置检修维护制度》《会泽县人民医院关于调整辐射安全领导小组成员的通知》（会医发〔2023〕35号）《射线装置管理制度》

《辐射工作场所监测制度方案》《监测仪器检验与刻度管理制度》《辐射工作人员资质管理制度》《辐射工作人员岗位职责管理》《辐射工作人员健康及个人剂量管理制度》《辐射工作人员健康及个人剂量管理制度》 《辐射工作人员培训制度》《辐射事故应急预案》《质量保证大纲和质量控制计划》，完善相关的辐射安全管理制度，并上墙部分制度。

/

验收监测

X-γ辐射剂量率

委托第三方有资质的单位按照相关标准及方法进行监测

/

医院应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范  核技术利用》（HJ1326-2023）对配套建设的环境保护设施进行验收，医院若不具备编制验收报告能力，可委托有能力的技术机构编制验收报告，并组织由设计单位、施工单位、环评单位、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等成立的验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式开展验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

医院应公开上述相关信息，向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查，确保配套建设的环境保护设施与主体工程同时运行或者使用。

验收报告公示期满后5个工作日内，医院应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。


表14审批

	下一级环保部门预审意见：

经办人                                     单位盖章

                                           年   月   日

	审批意见：

签发人签字                                     单位盖章    

                                            年   月   日
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病人候诊、准备


向病人告知可能受到的辐射危害


医生着防护服进入曝光室，进行穿刺送导丝、插入导管


导管加压、未受检者注入造影剂


医护人员退出、技师操作X射线系统曝光（减影），采集图像


医护人员退出、技师操作X射线系统曝光（减影），采集图像


减影+透视


拍片完成


病人推送至复苏间或病房


介入治疗完成


医生退出、护士整理医废放置医疗废物打包间


介入治疗（间隙透视）


X射线、微量的臭氧及氮氧化物、医疗废物


医疗废水


减影


医护人员对进入手术室的病人摆位、固定，并局部消毒处理和局部防护


医护人员退出机房，通过控制室操作拍片



